	平  阳  县

国有企业采购招标文件

（线上电子招投标）
项目名称:鳌江镇梅源卫生院智慧健康站医疗设备项目采购
              招标编号: PYCG220928070
  
采 购 人:平阳县新鳌城市建设有限公司
联 系 人: 陈女士
联系电话: 0577-63675386
代理机构:嘉吉(温州)建设工程咨询有限公司
联 系 人:杜先生 

联系电话:0577-63808865 
二○二二年九月



投标保证金办理注意事项

●为了您的投标工作顺利进行，投标前请按规定时间先将投标保证金从供应商账户转入招标文件规定的银行账户,并确认到账。

●为了帮助您选择快捷的保证金支付结算方式，请您联系平阳县公共资源交易中心保证金结算窗口：咨询电话：(0577)63193058 郑先生
●交付方式:汇票/支票/银行转账/其他结算方式；不得以现金方式存入。

●保证金退付：未中标的供应商的投标保证金，在中标供应商确定后5个工作日内退还；中标供应商的投标保证金在签订合同后5个工作日内退还。投标保证金由平阳县公共资源交易中心直接退还到原汇入账户，无须供应商出具保证金收据。

●温馨提醒：保证金到账后，平阳县公共资源交易中心不再出具保证金收据，投标时请您携带相关汇款凭证；请认真填写贵单位银行开户信息以方便平阳县公共资源交易中心退还贵单位投标保证金
 平阳县公共资源交易中心  
嘉吉(温州)建设工程咨询有限公司关于鳌江镇梅源卫生院智慧健康站医疗设备项目采购的公开招标公告

公告日期：2022年9月29日
项目概况
鳌江镇梅源卫生院智慧健康站医疗设备项目采购的潜在投标人应在供应商登录政采云平台https://www.zcygov.cn/在线申请获取采购文件（进入“项目采购”应用，在获取采购文件菜单中选择项目，申请获取采购文件）获取招标文件，并于2022年 10月21日9：30（北京时间）前递交投标文件。 
一、项目基本情况：
项目编号：PYCG220928070
项目名称：鳌江镇梅源卫生院智慧健康站医疗设备项目采购
预算金额（元）：2560000
最高限价（元）：2560000
采购需求：
标项名称: 鳌江镇梅源卫生院智慧健康站医疗设备项目采购
   数量:1项
预算金额（元）: 2560000
简要规格描述或项目基本概况介绍、用途：详见招标文件 
   备注：
合同履约期限：标项 1，至合同结束（以合同时间为准）。

本项目（否）接受联合体投标。
二、申请人的资格要求：
1. 满足《平阳县县属国有企业采购管理办法（试行）》(平国资办〔2021〕81号)第十四条规定；未被“信用中国”（www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。
2.落实政府采购政策需满足的资格要求：无 
3.本项目的特定资格要求： 
三、获取招标文件 

   时间：2022年 9月29日至2022年10月21日，每天上午00:00至12:00，下午12:00至23:59（北京时间，线上获取法定节假日均可，线下获取文件法定节假日除外，招标文件售价：500元（开标时收取））
   地点（网址）：政采云平台（www.zcygov.cn） 
   方式：供应商登录政采云平台https://www.zcygov.cn/在线申请获取采购文件（进入“项目采购”应用，在获取采购文件菜单中选择项目，申请获取采购文件） 
    售价（元）：500
四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点
提交投标文件截止时间：2022年10月21日    09:30（北京时间）
投标地点（网址）：政府采购云平台在线投标，投标供应商无须前往评审现场
开标时间：2022年10月21日  09:30 
开标地点（网址）：政府采购云平台在线投标，投标供应商无须前往评审现场
五、公告期限:自本公告发布之日起5个工作日
六、投标保证金：

投标保证金：25000元人民币（大写：贰万伍仟整）；
交付方式：汇票/支票/银行转账/其他结算方式；不得以现金方式存入。保证金交纳日期：要求2022年10月21日9：30前到帐（投标保证金不接受递交现金）
从以下三个账户任选一个均可

1、保证金账户: 平阳县公共资源交易中心

开户银行：平阳县农商银行营业部

银行账号：201000090038285010434
2、保证金账户: 平阳县公共资源交易中心

开户银行：中国建设银行股份有限公司平阳支行
银行账号：33001627127059988888-1473
3、保证金账户: 平阳县公共资源交易中心

开户银行：中国银行平阳县支行营业部
银行账号：384481449669
七、其他补充事宜
1. 质疑投诉：供应商认为采购文件使自己的权益受到损害的，可以自获取采购文件之日或者采购文件公告期限届满之日（公告期限届满后获取采购文件的，以公告期限届满之日为准）起7个工作日内，对采购文件需求的以书面形式向采购人提出质疑，对其他内容的以书面形式向采购人和采购代理机构提出质疑。质疑供应商对采购人、采购代理机构的答复不满意或者采购人、采购代理机构未在规定的时间内作出答复的，可以采购人或代理机构为对象依法向人民法院提起诉讼。
2. 本项目属国企采购项目，平阳县公共资源交易中心只负责在平阳县政府门户网站公共资源交易网上发布公告，提供开标评标场地，不承担招标文件审核和交易过程监管职责。对招标文件或开标评标过程有疑义的，向采购单位或代理机构质疑；对质疑答复、合同履约不满意的，向监管部门投诉。
   3.其他事项：1）本项目通过“政府采购云平台（www.zcygov.cn）”实行在线投标响应（电子投标），供应商应先安装“政采云电子交易客户端”，并按照本招标文件和“政府采购云平台”的要求，通过“政采云电子交易客户端”编制并加密投标文件。供应商未按规定加密的投标文件，“政府采购云平台”将予以拒收。 “政采云电子交易客户端”请自行前往“浙江政府采购网-下载专区-电子交易客户端”进行下载；电子投标具体操作流程详见《供应商项目采购-电子招投标操作指南》；通过“政府采购云平台”参与在线投标时如遇平台技术问题详询400-881-7190。 2）为确保网上操作合法、有效和安全，投标供应商应当在投标截止时间前完成在“政府采购云平台”的身份认证，确保在电子投标过程中能够对相关数据电文进行加密和使用电子签章。使用“政采云电子交易客户端”需要提前申领CA数字证书，申领流程请自行前往“浙江政府采购网-下载专区-电子交易客户端-CA驱动和申领流程”进行查阅；（供应商应在开标前完成CA数字证书办理。 3）投标供应商应当在投标截止时间前，将生成的“电子加密投标文件”上传递交至“政府采购云平台”。投标截止时间以后上传递交的投标文件将被“政府采购云平台”拒收。 4）投标供应商在“政府采购云平台”完成“电子加密投标文件”的上传递交后，还可以（邮寄形式）在投标截止时间前递交以介质（U盘）存储的数据电文形式的“备份投标文件”，邮寄形式“备份投标文件”应当密封包装并在包装上标注投标项目名称、投标单位名称并加盖公章。 5）通过“政府采购云平台”上传递交的“电子加密投标文件”无法按时解密，投标供应商递交了备份投标文件的，以备份投标文件为依据，否则视为投标文件撤回。通过“政府采购云平台”上传递交的“电子加密投标文件”已按时解密的，“备份投标文件”自动失效。投标供应商仅递交备份投标文件的，投标无效。6）供应商在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。
八、对本次采购提出询问、质疑、投诉，请按以下方式联系
1、采购人：平阳县新鳌城市建设有限公司

采购人地址：平阳县鳌江镇车站大道
联  系 人：陈女士
联系电话：0577-63675386
2、代理机构名称：嘉吉(温州)建设工程咨询有限公司
联系人： 杜先生
联系电话：0577-63808865 
联系传真：0577-63188333
代理机构地点：平阳县昆阳镇汉森世家一栋一单元401室
3、同级政府采购监管管理部门名称：平阳县新鳌城市建设有限公司
联系人：陈先生 
监督投诉电话：0577-63675552
传真：0577-63675552
地址：平阳县鳌江镇吉祥路60号（鳌江镇政府内）
投 标 通 知 (邀 请) 书

嘉吉(温州)建设工程咨询有限公司对鳌江镇梅源卫生院智慧健康站医疗设备项目采购进行公开招标，现通知贵单位前来投标。

	序号
	内容
	说明与要求

	1. 
	项目名称
	鳌江镇梅源卫生院智慧健康站医疗设备项目采购

	2. 
	项目编号
	PYCG220928070

	3. 
	资金来源
	自筹资金

	4. 
	采购预算
（最高限价）
	具体见招标公告

	5. 
	采购方式
	公开招标

	6. 
	采购人
	名称：平阳县新鳌城市建设有限公司
地址：平阳县鳌江镇车站大道
联  系 人：陈女士

联系电话：0577-63675386

	7. 
	采购代理机构
	名称：嘉吉(温州)建设工程咨询有限公司
地址：平阳县昆阳镇汉森世家一栋一单元401室
联系人：杜先生
联系电话：0577-63808865 

	8. 
	评标办法
	综合评分法

	9. 
	招标内容
	具体内容见招标文件

	10. 
	投标供应商
资格要求
	详见招标公告

	11. 
	是否接受联合体投标
	 eq \o\ac(□,√)不接受
□接受，应满足下列要求：

	12. 
	踏勘现场
	 eq \o\ac(□,√)不组织
□组织

	13. 
	是否允许递交备选投标方案
	 eq \o\ac(□,√)不允许
□ 允许

	14. 
	投标货币
	人民币

	15. 
	投标语言
	中文

	16. 
	投标文件的组成
	完整的《投标文件》由“资格文件”、“报价文件”和“商务技术文件”三个部分组成。

	17. 
	投标文件的编制
	供应商应先安装“政采云电子交易客户端”，并按照本招标文件和“政府采购云平台”的要求，通过“政采云电子交易客户端”编制并加密投标文件。

	18. 
	签字或盖章
要求
	电子签章。采购文件所指的加盖单位公章为电子签章。

投标文件须按采购文件格式要求，由供应商加盖单位公章和法定代表人（负责人）或其授权代表印章（或签字）。

	19. 
	投标文件的形式
	电子投标文件（包括“电子加密投标文件”和“备份投标文件”，在投标文件编制完成后同时生成）；

（1）“电子加密投标文件”是指通过“政采云电子交易客户端”完成投标文件编制后生成并加密的数据电文形式的投标文件。

（2）“备份投标文件”是指与“电子加密投标文件”同时生成的数据电文形式的电子文件（备份标书），其他方式编制的备份投标文件视为无效备份投标文件。

	20. 
	投标文件份数
	（1）“电子加密投标文件”：在线上传递交、一份。（2）“备份投标文件”：密封包装后（邮寄形式投标截止时间前递交、一份（邮寄地址：平阳县公共资源交易中心二楼大厅（平阳县鳌江镇车站大道和谐家园二楼）杜先生收  17705875019））。

	21. 
	投标文件的上传和递交
	（1）“电子加密投标文件”的上传、递交：

a.投标供应商应在投标截止时间前将“电子加密投标文件”成功上传递交至“政府采购云平台”，否则投标无效。

b.“电子加密投标文件”成功上传递交后，供应商可自行打印投标文件接收回执。

（2）“备份投标文件”的密封包装、递交：

a.投标供应商在“政府采购云平台”完成“电子加密投标文件”的上传递交后，还可以（邮寄形式）在投标截止时间前递交以介质（U盘）存储的 “备份投标文件”（一份）；

b.邮寄“备份投标文件”应当密封包装，并在包装上标注投标项目名称、投标单位名称并加盖公章。没有密封包装或者逾期邮寄送达至投标地点的“备份投标文件”将不予接收；

c.通过“政府采购云平台”成功上传递交的“电子加密投标文件”已按时解密的，“备份投标文件”自动失效。投标截止时间前，投标供应商仅递交了“备份投标文件”而未将“电子加密投标文件”成功上传至“政府采购云平台”的，投标无效。

	22. 
	电子加密投标文件的解密和异常情况处理
	（1）开标后，采购组织机构将向各投标供应商发出“电子加密投标文件”的解密通知，各投标供应商代表应当在接到解密通知后30分钟内自行完成“电子加密投标文件”的在线解密。

（2）通过“政府采购云平台”成功上传递交的“电子加密投标文件”无法按时解密，投标供应商如按规定递交了“备份投标文件”的，以“备份投标文件”为依据（由采购组织机构按“政府采购云平台”操作规范将“备份投标文件”上传至“政府采购云平台”，上传成功后，“电子加密投标文件”自动失效），否则视为投标文件撤回。

（3）投标截止时间前，投标供应商仅递交了“备份投标文件”而未将电子加密投标文件上传至“政府采购云平台”的，投标无效。

	23. 
	投标有效期
	提交投标文件截止日起90天内

	24. 
	投标样品
	 eq \o\ac(□,√)不需要
□需要

	25. 
	履约担保
	 eq \o\ac(□,√)不需要
 eq \o\ac(□)需要 

	26. 
	投标保证金
	□不需要
 eq \o\ac(□,√)需要 

	27. 
	质疑受理联系方式
	名称：嘉吉(温州)建设工程咨询有限公司
地址：平阳县昆阳镇汉森世家一栋一单元401室
联系人：杜先生

联系电话：0577-63808865
联系传真：0577-63188333

	28. 
	投诉
	根据《平阳县县属国有企业采购管理办法（试行）》的规定，供应商认为采购文件、采购过程、中标和成交结果使自己的合法权益受到损害的，应当首先依法向采购人、采购代理机构提出质疑。投标供应商认为国有企业答疑回复处理结果不合法的，可以采购人或代理机构为对象依法向人民法院提起诉讼。

	29. 
	投诉受理

联系方式
	同级采购监督管理部门名称：平阳县新鳌城市建设有限公司

联系人：陈先生
监督投诉电话：0577-63675552
传真：0577-63675552
地址：平阳县鳌江镇吉祥路60号（鳌江镇政府内）

	30. 
	投标截止时间
	2022年10月21日 　上午09：30 截止(北京时间)。

	31. 
	开标时间
评标地点
	开标时间：2022年10月21日 　上午09：30 截止(北京时间)
评标地点：平阳县公共资源交易中心三楼评标室(一)（平阳县鳌江镇车站大道和谐家园三楼）。

	32. 
	评审委员会的
组建
	评审委员会构成：采购人依法组建，成员为5人及以上单数，其中评审专家不得少于总人数的2/3；评标专家确定方式：按相关规定从专家库中抽取。

	33. 
	政府采购
扶持政策
	1、对符合财政扶持政策的小微企业（或监狱企业、残疾人福利性单位）给予评标价格优惠。

	34. 
	供应商信用
查询
	1、投标供应商信用信息查询的查询渠道：“信用中国”(www.creditchina.gov.cn)；“中国政府采购网”（http://www.ccgp.gov.cn/）；
2、投标供应商信用信息查询截止时点：采购公告至本项目投标截止时间前均可。
3、投标供应商信用信息查询记录和证据留存的具体方式：网页截图打印；
4、信用信息的使用规则：截止评标当日，经查询“信用中国”“中国政府采购网”存在列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《平阳县国有企业采购管理办法（试行）》第十四条规定条件的供应商，其投标做无效投标处理。

	35. 
	合同备案
	1、中标供应商须在中标通知书发出之日起30日内与采购人签订合同。
2、中标供应商与采购人签订合同后，2日历天内将合同扫描件电子版发给嘉吉(温州)建设工程咨询有限公司：邮箱：2034279@qq.com；

3、本项目国企采购合同按规定在浙江政府采购网（http://www.zjzfcg.gov.cn）予以公告。

	36. 
	合同履约管理
	合同签订后，采购人依法加强对合同履约进行管理，并在中标单位供货、项目验收等重要关节，如实填写《合同验收报告》（或考核资料），并及时向同级财政部门报告验收过程中遇到的问题。

	37. 
	免则声明
	1、投标供应商自行承担投标过程中产生的费用。无论何种因素导致采购项目延期开标、废标（流标）、投标供应商未中标、项目终止采购的，采购人与代理机构均不承担供应商投标费用。
2、投标供应商在投标、合同履行过程中必须做好安全保障工作，不因项目实施而危及自身及第三方人员、财产安全。若发生任何安全事故，由中标供应商自行承担一切责任并赔偿损失。

	38. 
	解释权
	构成本招标文件的各个组成文件应互为解释，互为说明；如有不明确或不一致，构成合同文件组成内容的，以中标后签订的合同文件约定内容为准，且以专用合同条款约定的合同文件优先顺序解释；仅适用于招标投标阶段的约定，按招标公告、投标供应商须知、评标办法、投标文件格式的先后顺序解释；同一文件中就同一事项的约定不一致的，以逻辑顺序在后者为准；同一文件不同版本之间有不一致的，以形成时间在后者为准。按本款前述约定仍不能形成结论的，由采购人负责解释。

	39. 
	特别说明
	▲中标供应商在合同签订前，采购人有权要求中标供应商提供其投标文件中的相关文件资料的原件进行审核；如无法提供原件或提供的原件与其投标文件中的不符，采购人有权取消其中标资格，并提交主管部门处理。
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附：质疑函范本

第一部分 项目简介

一、项目简介

    嘉吉(温州)建设工程咨询有限公司受平阳县新鳌城市建设有限公司委托，以公开招标方式采购鳌江镇梅源卫生院智慧健康站医疗设备项目采购，本次招标资金已经落实。

我们热忱欢迎有关公司（企业）前来进行投标。

第二部分 采购内容及要求

一、总则

1.1本技术规范要求提出的是最低限度的基本技术要求，并未对所有技术细节作出规定，供应商应提供符合本技术要求和国家标准、行业标准的优质产品。

1.2供应商产品与本技术要求不一致时，供应商应在投标文件中予以说明，并由评标委员会鉴定供应商产品能否达到要求。如供应商没有在投标文件中提出异议，则视为供应商提供的产品完全按照本招标文件要求。

2、技术要求及标准的执行

供应商提供的产品应标明所执行的质量标准，若同一标准已颁发新标准，则按最新标准执行。若同一产品同时有几个标准（国际标准、国家标准、行业标准、企业标准等），则按最高层次的标准执行。

供应商须按国家有关规定及标准完成本次采购产品的供货、运输、装卸、就位、安装、调试、技术培训、检验、通过有关部门验收、维保期服务、产品终身维修等各项工作，并保证投标产品使用的安全性能与检测结果的可靠性。如中标，中标供应商及制造商对中标产品使用的安全性能与可靠性负全部责任。中标供应商须随产品提供使用说明书与维保卡。供应商提供相关数据与说明，投标文件须对下列要求作出实质性回应。

3、供应商须完成下列项目：设备设计、制造、试验、供货、运输、安装、调试和试运行、技术服务及培训、备品备件、验收、售后服务、维修等各方面对供应商进行全方位的综合考核。相关文件的提交、与技术规格一致的设备图表及资料、质保期内的维修。无论其是否被明细列在合同文件中。投标报价必须包括运杂费、保险费、进口关税（如有）、增值税、海关费用（如有）、检验检疫费用（如有）、材料损耗费、采购保管费、安装费、调试费、检验费、培训费、维修保养费、质保期内售后服务费、利润、税金、风险和用户移交使用前产生的相关费用等直至设备试运行并经当地质量技术监督部门验收合格后交付建设单位的全部费用。中标供应商应列入而未列入其中的费用，均视为已包含在内，风险由中标供应商承担。除发生下列因素可调整合同承包价外，不得以任何其他理由调整任何费用：采购人除协助提供设备存放场地以外，设备制造、运输、装卸、调试验收及保修等均由中标供应商负责，全部包括在投标报价内。
二、采购清单及技术参数要求（以下所有参数是为了对拟投标的货物的技术指标和功能要求更好的说明，欢迎其他能满足本项目技术需求且性能相当的产品参加。产品性能是否相当由评标委员会按少数服从多数原则认定。）
2.1采购清单
	序号
	设备名称
	数量（台）

	1
	台式超声
	1

	2
	便携超声
	1

	3
	全自动化学发光免疫分析仪
	1

	4
	五分类全自动血液分析仪
	1

	5
	全自动生化分析仪
	1

	6
	全自动凝血分析仪
	1

	7
	全自动尿液分析仪
	1

	8
	心电图
	1

	9
	盆底肌修复仪
	1

	10
	除颤仪
	1

	11
	中医体质辨识信息管理仪
	1

	12
	智能中药熏仪
	1

	13
	中医超声治疗设备
	1

	14
	灸疗仪
	1

	15
	电脑中频治疗仪
	1

	16
	三维多功能牵引床
	1

	17
	骨密度仪
	1

	18
	视力筛查仪
	1

	19
	远程会诊设备
	1

	20
	5G血糖仪
	1


2.2技术参数要求
一、台式超声（一台）

	序号
	技术参数要求

	1
	设备名称：全数字高档彩色多普勒超声诊断仪

	2
	用途说明：腹部、产科、妇科、心脏、小器官、泌尿、血管、儿科、急诊、神经、其它

	3
	要求机型，具有用户现场升级能力，可满足将来临床应用扩展需求

	4
	系统技术规格及概述：

	4.1
	主机成像系统

	4.1.1
	高分辨率液晶显示器≥21.5英寸，分辨率1920×1080，≥3关节支撑臂，具备显示器锁定装置。

	4.1.2
	操作面板具备液晶触摸屏≥13.3英寸，触摸屏可独立调节角度。

	★4.1.3
	可通过手指滑动触摸屏进行翻页，可将显示器上的超声图像投影到触摸屏上，通过手指进行放大，描迹测量等操作。可自定义手势操作功能。

	4.1.4
	主机操作面板一体化耦合剂加热装置

	4.1.5
	控制面板可独立旋转和升降

	4.1.6
	探头接口≥5个，全激活、相互通用

	4.1.7
	二维灰阶成像及M型成像单元


	4.1.8
	彩色多普勒成像及彩色多普勒能量成像单元

	4.1.9
	频谱多普勒成像及连续波多普勒成像单元

	4.1.10
	3D/4D成像单元

	4.1.11
	应变式弹性成像和剪切波弹性成像单元

	4.1.12
	造影成像及定量分析单元

	4.1.13
	组织多普勒成像及定量分析单元

	4.1.14
	组织斑点追踪成像单元

	4.1.15
	支持拓展负荷成像单元功能

	4.1.16
	左心室心腔造影

	4.1.17
	实时宽景成像单元（支持线阵探头），支持彩色能量宽景，扫描速度提示，可对采集过程中的图像进行回放，宽景拼接长度不小于100cm；

	4.1.18
	单键优化：通过一键操作迅速优化多种参数，自动优化图像，可对血管检查自动获取最佳偏转角度及取样容积大小，角度。

	4.1.19
	图像放大：具备局部放大和全屏放大两种模式。全屏放大支持≥2种放大模式

	★4.1.20
	斑点噪声抑制成像，在二维图像，造影成像模式及三维成像下可支持。

	4.1.21
	扩展成像（可支持凸阵、线阵、腔内探头、容积探头）

	★4.1.22
	智能血管跟踪技术，一键实时自动优化Color/Power及PW频谱图像、Color/Power框的位置和角度、PW取样门的位置、角度和大小等。

	★4.1.23
	穿刺针增强技术，要求凸阵和线阵探头均可支持，具有双屏实时对比显示，增强前后效果，并支持自适应校正角度。

	4.1.24
	解剖M型 ≥2条取样线，可360度任意旋转M型取样线角度方便准确的进行测量

	★4.1.25
	自动工作流，检查过程中可按照协议自动注释，自动标记体位图，自动切换图像模式等。

	4.1.26
	多语言操作界面，英语，中文（包括键盘输入、注释、操作面板等）

	★4.1.27
	支持语音注释，可讲语音注释信息保存到电影文件中，支持在超声设备或是在PC端回放语音注释。

	4.2
	测量/分析和报告

	4.2.1
	一般测量：距离、周长、面积、体积、角度、自动频谱测量

	4.2.2
	腹部测量与分析

	4.2.3
	产科测量与分析，具有胎儿体重孕龄评估，生长曲线显示

	4.2.4
	自动产科测量，要求自动测量≥4项胎儿发育评估指标

	4.2.5
	自动NT测量

	4.2.6
	妇科测量与分析

	4.2.7
	颈动脉测量与分析

	4.2.8
	心脏测量与分析

	4.2.9
	泌尿科测量与分析

	4.2.10
	胎儿心脏测量与分析

	4.2.11
	上下肢动脉，上下肢静脉测量与分析

	4.2.12
	血管内中膜自动测量，可同时自动描记血管前、后壁的内中膜，自动生成测量数据，测量结果参数≥7项。

	4.2.13
	IVF卵泡专业分析软件包，具备专业卵泡评估报告，多项IVF评估指标及发育趋线分析

	4.2.14
	血管体位图手动编辑功能，通过触摸屏手动编辑体位图，直观显示病变的位置。

	▲4.2.15
	智能盆底解决方案，通过选取特征点，即可快速建立参考线，并自动获取盆底超声检查所需的测量参数。可对肛提肌裂孔进行自动描迹和自动测量。

	★4.2.16
	心功能自动测量软件,自动识别四腔心、两腔心切面，自动识别心肌边界，并进行自动描迹，无需手动选择切面和手动描记。

	4.3
	电影回放和数据存储

	4.3.1
	支持二维、彩色、造影、4D等模式的手动和自动回放，，电影回放支持编辑和剪接功能

	4.3.2
	电影回放：≥1000秒

	★4.3.3
	支持向后存储和向前存储，时间长度可预置，向后存储≥6分钟的电影，对剪接和编辑的电影图像可多次存储和多次编辑；图像和电影均可以实时扫描、冻结状态下直接存储，并且具有独立的存储功能键

	4.3.4
	支持同屏对比多个不同模式的动态、静态图像

	4.3.5
	原始数据处理，支持动、静态图像冻结后，最大可进行32项参数调节。能支持二维图像离线后进行M成像。

	4.3.6
	硬盘：≥1T硬盘支持, SSD固态硬盘≥128G

	4.3.7
	多种导出图像格式：动态图像、静态图像以PC格式直接导出。导出、备份图像数据资料同时，可进行实时检查，不影响检查操作

	4.3.8
	支持多设备图像对比功能， 可导入MRI,CT等影像学图片，与实时超声图片进行对比显示。

	4.3.9
	支持一键传输图片到智能手机终端或PC端

	4.4
	连通性要求

	4.4.1
	支持网络连接，能开放DICOM 3.0接口满足任何厂家PACS联网传输，并支持DICOM结构化报告（结构化报告为选配）；

	★4.4.2
	支持移动设备无线传输，一键传输图片到智能手机终端或PC端。支持手机等移动终端APP远程操作设备；

	4.4.3
	视频/音频输入、输出；支持ECG信号

	4.4.4
	输入接口：音频输入，ECG信号输入

	4.4.5
	输出信号：HDMI视频，S-VIDEO视频, VGA视频，AUDIO音频

	4.4.6
	≥6个USB接口、DVD R/W刻录光驱

	★4.4.7
	支持拓展内置电池，系统在不接电源的情况下可进行正常的超声检查，电池带电扫查时间≥60分钟

	4.5
	系统技术参数及要求

	4.5.1
	二维灰阶模式

	4.5.1.1
	数字化全程动态聚焦，数字化可变孔径及动态变迹，A/D≥12 bit

	4.5.1.2
	接收方式：发射、接收通道≥1024，多倍信号并行处理

	4.5.1.3
	扫描线：每帧线密度≥512超声线

	4.5.1.4
	发射声束聚焦：发射≥8段

	4.5.1.5
	预设条件：针对不同的检查脏器，预置最佳图像检查条件

	★4.5.1.6
	复合成像技术：采用多达9条声束偏转的复合超声成像，提升图像的细节分辨率和加强边界显示，消除伪像；

	4.5.1.7
	组织特异性成像，根据不同组织特性，可选多种成像条件（常规、液性、脂肪等）

	4.5.1.8
	最大显示深度:≥38cm

	4.5.1.9
	TGC: ≥8段，LGC: ≥6段

	4.5.1.10
	动态范围: ≥160

	4.5.1.11
	增益调节: B/M/D分别独立可调，≥100，可视可调步进≤1db

	4.5.1.12
	伪彩图谱: ≥8种

	4.5.1.13
	最大帧率: ≥1000 帧/秒

	4.5.1.14
	成像速度：
相控阵探头，18CM深度时, 扫描角度最大，帧率≥58帧/秒
凸阵探头，18CM深度时, 扫描角度最大， 帧率≥45帧/秒

	4.5.2
	彩色多普勒成像

	4.5.2.1
	包括速度、速度方差、能量、方向能量显示等

	4.5.2.2
	显示方式：B/C、B/C/M、B/POWER、B/C/PW

	4.5.2.3
	取样框偏转: ≥±30度，取样框可根据探头血流方向自动调节

	4.5.2.4
	速度标识功能，标识不同血流速度边界，观察血流分布及速度梯度

	4.5.2.5
	最大帧率: ≥260 帧/秒

	4.5.2.6
	成像速度：
相控阵探头，全视野，18CM深度时, 帧率≥11帧/秒
凸阵探头, 全视野，18CM深度时 , 帧率≥10帧/秒

	4.5.3
	频谱多普勒模式

	4.5.3.1
	包括脉冲多普勒、高脉冲重复频率、连续多普勒

	4.5.3.2
	显示方式：B, PW，B/PW, B/C/PW, B/CW, B/C/CW等等

	4.5.3.3
	最大速度: ≥7.60m/s（连续多普勒速度: ≥30m/s）

	4.5.3.4
	最小速度: ≤1 mm /s（非噪声信号）

	4.5.3.5
	取样容积: 0.5-20mm ,支持所有探头

	4.5.3.6
	偏转角度: ≥±30度 (线阵探头) ，并支持快速角度校正

	4.5.3.7
	零位移动：≥8 级

	4.5.3.8
	支持频谱自动测量

	4.5.4
	探头规格

	4.5.4.1
	频率：超宽频带或变频探头，所配探头均为宽频变频探头,二维、谐波、彩色及频谱多普勒模式分别独立变频，≥3段

	4.5.4.2
	扫描频率：凸阵探头：带宽: 1.3-5.7MHz，角度≥85°；
腔内探头：带宽: 2.6-12.8 MHz，角度≥180°；
线阵探头：带宽: 3-13 MHz；

	4.5.4.3
	穿刺引导，凸阵、线阵、相控阵具备多角度穿刺引导功能

	4.5.5
	应变式弹性成像

	4.5.5.1
	支持探头：浅表探头、腔内探头，支持探头类型要求提供注册检测报告

	4.5.5.2
	弹性成像图谱≥5种可选。

	4.5.5.3
	弹性模式具有压力操作提示图标。

	4.5.5.4
	具备组织硬度定量分析软件，支持多种比值分析，柱状图分析。

	4.5.5.5
	具备肿块周边组织弹性定量分析功能。

	4.5.5.6
	具备定量测量映射分析，即在组织图测量时弹性图同步测量。

	★4.5.6
	支持剪切波弹性成像（要求提供注册检测报告）

	4.5.6.1
	支持探头：凸阵探头，线阵探头；

	4.5.6.2
	支持二维实时剪切波和单点式剪切波成像

	4.5.6.3
	实时剪切波弹性成像取样框大小可调，可得到取样框内杨氏模量值等定量数据。

	4.5.6.4
	实时剪切波弹性成像及二维成像双实时成像，图像布局包括上下，左右多种方式可调。

	4.5.6.5
	同时输出以kPa和m/s为单位的组织硬度定量数据，保证临床可以使用硬度数据进行临床诊断和科研工作。

	4.5.6.6
	支持肿块周边组织定量分析功能。

	4.5.7
	3D/4D成像（需选配高级妇产软件包）

	4.5.7.1
	支持探头类型：腹部容积探头、腔内容积探头

	4.5.7.2
	常规成像模式：表面模式、最大模式、最小模式、X-Ray模式

	4.5.7.3
	容积光源渲染成像，支持多种虚拟光源：平行光，点光源，聚光灯等，可支持多种光源的自由组合。

	4.5.7.4
	断层切片成像，同屏显示≥24幅不同深度图像，断层间距0.5mm-2.0mm可调。

	4.5.7.5
	容积厚层成像，包括任意剖面成像

	4.5.7.6
	STIC时空关联成像（支持彩色血流STIC）

	4.5.7.7
	Color 3D（血管三维成像，要求彩色及能量模式均可用）

	4.5.7.8
	Niche（壁龛成像）

	4.5.7.9
	支持3D/4D数据离线处理，对存储的数据再调节成像再存储

	4.5.7.10
	胎儿中枢神经系统专业筛查软件，可以通过一键自动获取多个颅脑标准切面及 获取≥4项常用测量指标

	▲4.5.7.11
	胎儿面部自动导航功能，可以自动的去除胎儿颜面部前面的遮挡物，使胎儿三维颜面部显示更清晰。同时可以一键调整胎儿面部的显示方向。

	4.5.7.12
	自动卵泡测量，一键自动分割无回声结构，以不同的颜色区分显示不同位置和大小的无回声结构。并自动测量卵泡直径、X轴长度、Y轴长度、Z轴长度、三个轴的平均值和体积。

	4.5.7.13
	自动容积测量

	4.5.7.14
	支持三维裁剪、修复等功能，容积图像支持斑点噪声抑制

	4.5.8
	造影成像及定量分析功能

	4.5.8.1
	支持多种探头：凸阵探头、线阵探头，腔内探头，心脏探头

	4.5.8.2
	支持微血管造影增强功能

	4.5.8.3
	双计时器

	4.5.8.4
	支持向后存储，≥6分钟电影；支持向前存储

	4.5.8.5
	具备混合模式

	4.5.8.6
	支持造影图像和组织图像位置互换

	4.5.8.7
	造影定量分析：取样点可跟踪感兴趣区运动、提供TIC时间强度曲线分析、可选择原始曲线和拟合曲线、具有表格报告分析。

	4.5.9
	组织多普勒成像

	4.5.9.1
	TDI成像模式：彩色速度模式图、能量模式图、频谱模式图、M型模式图

	4.5.9.2
	TDI组织多普勒定量分析软件：支持运动追踪功能；同步显示≥6段心肌组织运动速度曲线图

	4.5.9.3
	TDI曲线M型模式：同步显示心肌组织节段运动同步性、运动时相对比（选配）

	4.5.10
	组织追踪成像单元

	4.5.10.1
	二维模式下追踪心肌运动，支持心内膜、心外膜、心肌层三组追踪轨迹

	4.5.10.2
	具有组织向量图（箭头显示）和曲线图分析，数据包括速度、位移、应变及应变率

	4.5.10.3
	支持牛眼图显示和报告显示

	4.5.11
	Stress Eco负荷成像单元（选配）

	4.5.11.1
	支持≥14个出厂协议

	4.5.11.2
	支持用户自定义协议

	4.5.11.3
	在负荷检查下的任何阶段都可以使用ECG触发采集、显示、选择、对比、评估和存储多个心动周期电影

	4.5.11.4
	室壁运动标准可选ASE16，ASE17评分

	4.5.11.5
	支持心动周期任何时相下的左室容积测量

	4.6
	外设和附件

	4.6.1
	耦合剂加热器

	4.6.2
	腔内探头放置架，可左右互换


二、便携式彩超（一台）

	序号
	技术参数要求

	一
	总体要求

	1.1
	货物名称：高端便携式彩色多普勒超声诊断系统；

	1.2
	适用于腹部、心脏、妇产科、泌尿科、新生儿、术中、介入、血管、浅表组织与小器官等全身应用

	1.3
	要求为厂家最新版本及最新出产机型，具有用户现场升级能力，可满足将来临床应用扩展需求

	1.4
	货物数量：1套

	二
	货物技术规格、参数：

	2.1
	彩色多普勒超声波诊断仪包括：

	▲2.1.1
	整机一体式传统笔记本式超声，≥15英寸高清晰度医用彩色液晶显示器。

	2.1.2
	系统通用功能：监视器：≥15寸高分辨率、医用专业彩色LED显示屏，整机重量≤6KG，屏幕合起来后最大厚度≤9cm，探头接口可扩展到3个，配备原厂台车，台车配备电池，整机电池使用时间≥3h，主机具备交、直流两用电源供电方式

	2.1.3
	数字化波束增强器

	2.1.4
	多倍波束合成

	2.1.5
	回波增强技术

	2.1.6
	频率复合成像技术

	2.1.7
	智能化斑点噪声抑制技术

	2.1.8
	组织特异性成像

	2.1.9
	具有B/C双幅实时对比功能

	2.1.10
	可选配造影功能

	★2.1.11
	可选配弹性成像功能，具备应变弹性成像，组织硬度定量分析软件和压力曲线提示图标，并具备肿块周边组织壳的弹性定量分析功能，通过对肿块的描迹后可自动计算肿块周边浸润区域（病灶浸润范围大小可调）

	2.1.12
	超宽动态血流技术

	2.1.13
	彩色能量多普勒（CPD）

	2.1.14
	组织谐波成像（THI）

	2.1.15
	自适应彩色增强技术

	2.1.16
	数字化通道≥1024通道，多倍信号并行处理

	2.1.17
	动态范围30—180db，可视可调

	2.1.18
	最大显示深度≥40CM

	2.1.19
	扩展成像，要求凸阵、线阵探头可用

	2.1.20
	iZoom图像一键实现全屏放大功能

	2.1.21
	支持语言，英语,中文（包括键盘输入、注释、操作面板等）

	2.1.22
	支持DICOM 3.0

	2.1.23
	内置锂电池操作

	▲2.1.24
	支持瑞影云++远程诊断系统

	2.2
	测量和分析：(B型、M型、频谱多普勒、彩色模式)

	2.2.1
	一般测量

	2.2.2
	妇产科测量（包括孕期、预产期、胎重的分析及显示，胎儿生长曲线（单幅和多幅同时显示）、多数据对比图、子宫卵巢和卵泡的测量和计算以及全面的可编辑的报告功能）

	2.2.3
	多普勒血流测量与分析

	2.2.4
	实时多普勒自动包络、测量和计算

	2.2.5
	心脏功能测量以及各瓣膜功能的测量、分析及报告

	2.2.6
	腹部、妇科、产科、心脏、泌尿、小器官、儿科、血管、神经、急诊科测量

	2.2.7
	一体化图像存储与(电影)回放重现及病案管理单元

	2.2.8
	声图像静态、动态存储原始数据回放重现

	2.2.9
	原始数据储存

	2.2.10
	一体化病案管理单元包括病人资料、报告、图像等的存储、修改、检索和打印等

	2.2.11
	USB3.0接口，可向外部PC机传送图像并用通用的图像软件来查看图像

	2.2.12
	可连接心电图信号

	2.3
	输入/输出信号：S端、Ethernet 、VGA 输出

	2.3.1
	输入：VCR、外部视频、RGB彩色视频
输出：复合视频、RGB彩色视频，DVD

	2.4
	图像管理与记录装置

	2.4.1
	超声图像存档与病案管理系统

	2.4.2
	一体化的剪贴板(在荧光屏上)可以存储和回放动态及静态图像

	2.4.4
	固态硬盘≥120GB

	三
	配置要求：

	3.1
	系统通用功能：

	3.1.1
	监视器：≥15英寸LED显示器
 扫描方式：逐行扫描，高分辨率

	3.1.2
	安全性能：经CE\FDA\SFDA认证，并符合国家药品监督管理局商品安全质量要求

	★3.2
	探头3个：单晶体相控阵、线阵、凸阵

	3.2.1
	频率: 宽频带变频探头,两维和彩色独立变频

	3.2.2
	类型：支持凸阵频率1.4-5.1MHZ，线阵频率5.4-13.5MHZ，相控阵1.5-4.5MHZ

	3.2.3
	阵元：线阵探头最大有效阵元阵元数≥192阵元

	3.2.4
	B/D兼用：
线阵：B/PWD (13-6MHz)
相控阵：B/PWD/CWD

	3.2.5
	支持热插拔

	3.2.6
	凸阵探头具有≥7种频率的变频范围，扫描角度最大扩展后≥100度

	3.2.7
	线阵探头具有≥6种频率的变频范围，支持T型扩展显示

	3.2.8
	相控阵探头具有≥6种频率的变频范围，扫描角度≥90度

	3.3
	二维灰阶显像主要参数：

	3.3.1
	扫描：
电子凸阵：超声频率1.4-5.1MHz
电子线阵：超声频率5.4-13.5MHz
电子相控阵：超声频率1.5-4.5MHZ

	3.3.2
	扫描速率：
B模式凸阵探头全视野，18cm深度时，帧速率≥50帧/秒
B模式相控阵探头90度，18cm深度时，帧速率≥70 帧/秒
彩色显示帧频:全视野,18cm深度时, ≥20帧/秒

	3.3.3
	扫描线：每帧线密度≥512超声线

	3.3.4
	发射声束聚焦：≥8段

	3.3.5
	接收方式：接收超声信号动态范围≥180dB

	3.3.6
	回放重现：灰阶图像回放≥1000幅、回放时间≥20秒

	3.3.7
	预设条件：针对不同的检查脏器，预置最佳化图像的检查条件，减少操作时的调节，及常用所需的外部调节及组合调节。

	3.3.8
	时间增益补偿TGC调节≥8段，LGC调节≥4段

	3.4
	频谱多普勒：

	3.4.1
	方式：
脉冲波多普勒 PWD
高脉冲重复频率  HPFF
连续波多普勒 CWD

	3.4.2
	多普勒发射频率
线阵≥2段
凸阵≥2段

	3.4.3
	最大测量速度：
PWD：血流速度≥8.0 m/s
CWD：血流速度≥17.0 m/s

	3.4.4
	最低测量速度：≤1.0mm/s(非噪声信号)

	3.4.5
	显示方式：B、M、B/M、B/M/CFI、B/D、D、B/CFI/D

	3.4.6
	电影回放：≥20秒

	3.4.7
	取样宽度及位置范围：宽度1mm至16mm；分级

	3.4.8
	显示控制：反转显示(左/右；上/下)零移位、90度旋转

	★3.4.9
	解剖M型模式 ，要求M取样线≥3条，能360度任意旋转角度，同时要求支持实时扫描以及后处理离线分析过程中重构M型图像

	3.5
	彩色多普勒

	3.5.1
	显示方式：速度分散显示、能量显示、速度显示

	3.5.2
	显示控制：零位移动、黑白与彩色比较、彩色对比

	3.5.3
	彩色增强功能：彩色多普勒能量图(CDE)（包括方向性能量图）

	3.5.4
	双幅实时显示、包括双幅不同模式实时显示（B/B;B/CFM）

	3.5.5
	超声功率输出调节：

	3.5.6
	B/M、PWD、Color Doppler输出功率可调。

	3.5.7
	图像与记录；

	3.5.8
	存储与回放：固态硬盘≥120GB，图像存储与电影回放功能；

	3.5.9
	配套可升降原厂台车

	3.5.10
	三探头扩展器


三、生化仪器、免疫、血球分析仪、血常规等配套设备（一套）

	品类
	备注

	免疫
	

	生化
	全开放设备

	尿液
	

	凝血
	

	血球
	


3.1免疫
	序号
	技术参数要求

	★1
	单机能检测目录内的所有项目

	2
	检测方法：（碱性磷酸酶）化学发光法

	3
	样本位：≥120个，可随时添加；试剂仓位：≥30个，可随时添加

	4
	批内重复性：CV≤5%

	★5
	携带污染率：≤0.1ppm

	6
	液面探测/自动重测：支持

	7
	准确度：回收率应在85%~115%范围内

	★8
	最低检出限：胃蛋白酶原≤7ng/ml；胃蛋白酶原II≤1ng/ml；胃泌素17≤0.9pmol/L

	9
	线性：胃蛋白酶原I在10~200ng/ml浓度范围内，其相关系数r不低于0.990；
胃蛋白酶原II在3~60ng/ml浓度范围内，其相关系数r不低于0.990；胃泌素17在1.0~45pmol/L浓度范围内，其相关系数r不低于0.990。

	10
	检测范围：胃蛋白酶原I：10~400ng/ml；胃蛋白酶原II：1~100ng/ml；胃泌素17在1.0~90pmol/L

	11
	重复性：批内变异系数CV≤10%

	12
	批间差：批间变异系数CV≤15%

	★13
	胃泌素17在无稳定剂情况下，在2-8℃可保存48小时可检测。


3.2全自动生化分析仪

	序号
	技术参数要求

	一
	适用范围：

	1.1
	用于人体血液，尿液，脑脊液标本的检验普通生化、免疫透射比浊项目等检测。

	二
	详细技术性能指标：

	★2.1
	处理能力：光学比色法恒速≥800测试/小时（提供相关证明文件）；

	2.2
	终点法，速率法，固定时间法；支持单/双测试和双波长设定；

	2.3
	≥100个项目，可支持1～4试剂项目，支持浓缩试剂自动稀释，支持试剂扩容，同项目放置多瓶试剂；

	★2.4
	≥180个试剂位，支持20-62mL容量规格的“低残留”试剂瓶，试剂仓温度2～8℃；

	2.5
	≥140个样本位，支持圆盘进样；

	2.6
	溯源性：生产厂家参考实验室通过CNAS认证，保障结果具有准确性和溯源性（以国际溯源性证书为准），具有原厂家配套的校准品（提供注册证）；

	2.7
	最小可达10μL，1µl步进，最小反应体积≤100ul，有效节省试剂成本；

	2.8
	最小反应体积≤70ul，有效节省试剂成本；

	2.9
	清洗装置：清洗装置配带8阶温水自动清洗功能，有效降低携带污染；

	2.10
	吸光度线性范围 ≥3.4 Abs，确保高值异常样本检测；

	2.11
	加样针技术: 具有堵针检测功能；纵向和横向防撞功能；

	2.12
	比色杯重复使用，8阶温水自动清洗；支持单个比色杯更换；

	2.13
	反应杯/比色位≥160 个，比色杯光径≤5mm，具有样本自动增量、减量及稀释重测功能，稀释比例达1：3～150倍；

	★2.14
	温控系统：采用固体直热方式恒温，无需添加任何抑菌剂或油等，免除日常维护保养；

	★2.15
	反应时间：≥10分钟内，可任意设定，满足不同项目开展需要；

	2.16
	前带检测功能：需具备有免疫前带检测功能；

	★2.17
	光学系统：光栅后分光，≥16个波长，340～850nm；光纤光路传输，抗干扰强；

	2.18
	Windows 操作系统：Windows 操作系统满足触摸屏操作，反应全程实时监测，具备防项目交叉污染程序、酶线性拓展功能、水质检测功能等。

	三
	配置要求：

	3.1
	生化仪主机一套；

	3.2
	离心机一台；

	3.3
	工作站电脑一套；

	3.4
	相配套的纯水处理系统一套；

	3.5
	相配套的UPS电源一套；

	3.6
	供应商负责后期仪器连接医院LIS系统的费用；


3.3尿液化学分析仪
	序号
	技术参数

	1
	自动化程度高，只需一键操作，仪器便可完成无限量标本连续测定

	★2
	仪器可检测PH值、胆红素、葡萄糖、维生素C、蛋白、尿胆素原、潜血、亚硝酸盐、白细胞、酮体、尿比重、微量白蛋白、肌酐、尿钙等11或14个项目

	3
	测试系统采用三波长高亮度冷光源，独特的多波长独立扫描技术，避免光源相互影响及减少环境的干扰，减少环境光干扰，光源使用寿命长，提高仪器的灵敏度、准确度、稳定性

	4
	自动修正环境温度、试纸非特异性、尿液酸碱度、比重、颜色对测试结果的影响

	★5
	储存功能：仪器可储存60万个标本数据，并可随时调出显示及打印

	★6
	自动完成11或14项试纸测定，连续测试：300个测试/小时；反应时间：60秒

	7
	自动输送样本、吸样、点样、清洗、试纸条进给、收集废条

	8
	最少需样本量：2ml；使用样本量：0.2ml

	9
	独特纸块喷淋技术，精确定量滴样，避免测试项间交叉污染

	10
	急诊插入功能，可进行单个或成组样本的急诊测试

	11
	可选配条码阅读器，采用标准RS232接口,可内置或外置打印机


3.4全自动凝血分析仪

	序号
	技术和性能参数
	技术和性能参数要求

	1
	工作原理
	磁珠法和免疫比浊法

	2
	测试速度
	PT ≧200T/H，D二聚体≧60T/H

	3
	准确度
	±3％

	4
	重复性误差
	不大于3％

	5
	温度稳定性
	±0.2℃

	6
	测试通道
	凝固法4个通道，免疫比浊法3个独立通道

	7
	预温通道
	≧10个

	8
	急诊位
	急诊样品任意插入，优先检测，不占其他样品位

	9
	标本位
	≧60个，均带LED指示灯，原试管直接插入，并可兼容微量标本特殊试管

	10
	试剂位
	≧10个，均带LED指示灯，带试剂冷藏

	11
	测试杯
	≧1000个测试杯自动单个连续导入，机械手抓提式（自主研发）；机械手带抓杯感应功能，抓杯滑脱时能报警提示；

	12
	加样系统
	双加样针：试剂和样本均带液位检测，试剂针带恒温控制

	13
	自动稀释
	样本自动稀释，支持多试剂因子实验，异常标本自动重发试验

	14
	自动定标
	定标曲线，多点定标机内自动完成倍比稀释

	15
	质控体系
	用户可定义的质量控制程序，提供标准质控文件和统计图

	16
	操作界面
	视窗中文操作平台


3.5五分类全自动血液分析仪

	序号
	技术参数要求

	一
	适用范围：

	★1.1
	适用于临床血液细胞常规分析，白细胞分类，并具有CRP功能。

	二
	总体要求：

	2.1
	白细胞五分类及异常细胞筛选功能及CRP定量检测。

	三
	技术参数要求：

	3.1
	采用半导体激光散射技术，二次加速流式细胞技术，细胞化学染色，电阻抗法，SFT法（环保型）测HGB，反应体系具备恒温技术；

	3.2
	分类通道：具备DIFF和BASO两个通道；

	3.3
	检测参数：检测≧26项参数，并提供4项研究性参数，1个散点图、3个直方图、3个二维散点图及异常报警信息；

	3.4
	随机分析模式：全血CBC模式，全血CBC+5DIFF模式，预稀释末梢血CBC模式，预稀释末梢血CBC+5DIFF模式，具备末梢全血模式；

	3.5
	内置稀释器自动定量添加稀释液，预稀释标本可重复测定一次；

	3.6
	检测速度：自动进样≥60样本/小时，手动进样≥60样本/小时；

	3.7
	全血自动进样：≥20μl，全血手动进样≤20μl,预稀释末梢血进样：≤20μl（可重复检测一次）,CRP检测:15μl；

	3.8
	进样模式：自动进样（样本架一次放置样本量≥40，可循环进样）、单个封闭进样、单个开放进样；

	3.9
	校准模式：全血校准模式，预稀释校准模式；

	3.10
	性能指标：WBC：≤ 2.5% (6.0～15.0×109/L)，RBC：≤ 1.5%(4.00～6.00×1012/L)，HGB：≤ 1.5%(110～180 g/L)，MCV：≤ 1.5%(80～110fL)，PLT：≤ 4.0%(150～500×109/L)，其WBC和PLT的检测线性范围分别可达到0～400×109/L、0～5000×109/L；

	3.11
	采样针采用侧开口设计，具备防“抵死”功能；

	3.12
	温控技术：螺旋式试剂恒温技术完全避免环境温度的变化对检测结果的影响；


	★3.13
	全血CRP检测时可校正红细胞、白细胞、血小板体积的干扰（提供证明文件）；

	3.14
	输入输出口：≥4个USB接口（支持101标准键盘、USB接口鼠标、USB接口打印机、外接条码扫描仪及其他 USB口输入设备）,1个网口（内置网卡、具有联网功能、兼容TCP/IP协议）；

	3.15
	≧9种报告格式可选，支持针式、喷墨、激光等多种打印机；

	3.16
	具备高嗜酸细胞、未成熟细胞报警功能，拥有i-Message功能，报警灵敏度可调；

	3.17
	操作语言：中文软件，图形化界面和按钮一目了然；

	3.18
	具备异常细胞报警功能（ALY、LIC等）仪器运行状态自动监控功能（如试剂余量、废液报警等）；

	3.19
	参考限设置：通用、成人男、成人女、小儿、新生儿，并预留5个自定义项，自行设置样本种类；

	3.20
	可直接输出NLR、PLR参数，有助于感染性疾病的辅助诊断和监测；

	3.21
	联网功能：免费提供可支持HL7协议（可接入实验室信息管理系统（LIS）和医院信息管理系统（HIS）；

	3.22
	具备幼稚细胞和异常淋巴细胞报警功能；

	3.23
	质控方式：X-B及L-J图，X-R、四种质控方式；

	3.24
	配套试剂：原厂提供配套质控物、校准物、试剂；

	3.25
	溯源体系：原厂配套较准品、质控品满足溯源性要求，并提供单独注册证明及溯源性文件；

	3.26
	质控及校准品为获得省级及以上注册证明，且为原厂生产拥有完整溯源性，溯源性资质获得第三方认证（提供相关证明）；

	四
	配置及其他要求：

	4.1
	主机一台，电脑打印机一套；

	4.2
	供应商负责LIS连接的费用。


四、心电图（一台）

	项目名称
	技术参数要求

	数字式心电图机（含工作站）
	1、 数字式心电图机，支持12导心电图采集
2、 ★心电图机一体化平板设计，采集仪模块内置；主机全触控操作，无物理硬按键。【提供产品制造商公开发布的资料证明】
3、 显示屏幕≥10英寸
4、 具备LAN、USB等传输接口
5、 支持智能操作系统，可远程更新升级
6、 ★心电图主机支持内置4G功能，不接受外置模块。【提供投标型号产品经中华人民共和国工业和信息化部颁发的“电信设备进网许可证”复印件】
7、 ★心电图主机支持2.4GHz/5GHz双频段无线Wi-Fi【提供投标型号产品经中华人民共和国工业和信息化部颁发的“无线电发射设备型号核准证”复印件】
8、 锂电池额定容量≥10000mAh，在40℃或以下支持5小时以上连续工作【提供产品制造商公开发布的资料证明】
9、 耐极化电压：±600mV
10、频响范围：0.05-245Hz全频滤波
11、存储量：支持最高100000份心电数据存储
12、★具备全导联起搏检测，准确识别起搏信号【提供国家药品监督管理局直属检测单位签发的检测报告证明】
13、QTc参数测量：内置4种以上测量算法，QTc计算方法可通过系统设置调阅并设置。
14、心电图机可通过下载获取待检查信息，并支持待检查列表显示，列表应包含检查姓名、性别、年龄等信息。
15、同屏显示≥12导心电波形，支持虚拟15导、虚拟18导技术，12导心电图机可进行虚拟附加导联进行虚拟15导/18导采集，采集完成后，可生成虚拟15导/18导的图谱。【提供心电图机该功能截图证明】
16、★心电图机通过IHE测试【提供IHE认证证书复印件】
17、对于危急值检查数据，支持优先诊断功能，以提醒诊断中心优先诊断。
18、记录测值包括：心率、电轴、P波时限、P-R间期、QRS时限、Q-T间期、QTc、T波、Rv5、Sv1等。
19、支持在网络隔离场景下进行图谱采集，采集完后支持将心电图原始数据生成二维码，并通过手机端微信小程序进行扫码查看、诊断和分享；通过手机扫码方式实现内网到外网的数据传输，物理隔离保障网络安全。【需提供软件界面截图证明及承诺函，并在项目中标后3个自然日内根据采购人指定地点进行功能演示】
20、阿托品试验采集及处理流程【提供标注该功能描述的医疗器械注册证所在页复印件】
21、任意心搏放大、单导联图谱漂移功能、全屏图谱漂移功能

	
	22、梯形图生成技术【提供标注该功能描述的医疗器械注册证所在页复印件】
23、具有向量分析技术
24、支持心电事件、起搏心电、晚电位功能
25、▲包含与现有心电信息管理系统接口，所需的费用包含在投标总价中。

	1 
	专用推车
	1、 组成部分：车轮、塑胶一体底座、金属连杆、塑胶车篓、金属平台、塑胶推手

2、 车轮说明：由5个万向轮组成，并且每个车轮都带有自刹车功能，车轮材料包括橡胶，金属，塑胶

	数字式心电图机配置清单

	名称
	数量
	单位
	备注

	主机
	1
	套
	

	电源适配器
	1
	套
	包含电源线

	导联电极
	1
	套
	

	导联
	1
	套
	

	产品保修卡
	1
	份
	

	合格证
	1
	份
	

	维修说明
	1
	份
	

	说明书
	1
	份
	


五、盆底肌修复仪（一台）

	序号
	项目名称
	技术参数要求

	1
	硬件要求
	1. 主机：显示器与主机集成化一体机设计（显示器、信号采集模块与工控机封装于同一机箱内），稳定性和兼容性更有保障，抗电磁干扰性能突出。
2. 电容触摸屏，可外接键盘鼠标，触摸屏尺寸15.6英寸。
3. 2个EMG/STIM/EMG-triggered STIM物理通道，2个通道相互独立，互不干扰。
4. 使用物理旋钮调节电流强度，操作方便，每个通道均设置各自的独立旋钮控制，可实现多通道不同强度刺激。
5. 肌电采集范围：1μV～3000μV（r.m.s）
6. 分辨率：≤0.2μV（r.m.s）
7. 通频带：不窄于20Hz～550Hz (-3dB)
8. AD采样率：≥8192Hz
9. 采样位数：16位。
10. 差模输入阻抗：大于5MΩ。
11. 共模抑制比：大于100dB。
12. 刺激电流强度：0-100mA范围内可调，步进0.5mA可调节。

13. 电刺激脉冲宽度：10μs-1000μs范围内可调，步进10us可调节。

14. 电刺激脉冲频率：0.5Hz-1000Hz范围内可调，步进1Hz可调节（除0.5Hz）。

15. 上升/下降时间：0s～20s范围内可调。

16. 一键式开机，直接进入软件操作界面，一键式关机。

	2
	软件参数
	17. 筛查模式用于短时间内筛查出盆底肌异常者，快速筛查耗时1分钟，标准筛查耗时2分35秒。快速筛查和标准筛查指标包括：前静息平均值、前静息变异性、快速收缩上升时间、快速收缩最大值、快速收缩下降时间、持续收缩平均值、持续收缩变异性、慢肌收缩上升时间、慢肌恢复时间、后静息平均值、后静息变异性。
18. 肌电筛查、评估报告包括筛查、评估指标数值、参考值、盆底肌肌电图、腹肌肌电图、报告简要解读说明和治疗建议。
19. 系统自动对筛查、评估的每个阶段进行打分，并计算出整个过程的最终得分。
20. 可对肌电报告的模板进行设置，包括自定义报告的医院名称、报告解读、诊断结果、治疗建议。
21. 筛查、评估和治疗过程中，系统提供语音指导，提高临床效率。
22. 监测盆底肌电信号时，若腹肌肌电幅值高于阈值，则系统自动弹出提示标志，提醒患者减少腹部发力。
23. 具有腰背痛表面肌电评估功能，并给出评估报告。评估结果及波形可预览、查看等。评估阶段具有全程语音提示。
24. 系统可根据盆底筛查或评估结果自动生成针对不同患者的疗程化盆底训练方案。
25. 系统支持自动生成磁电联合疗程化治疗方案，并实现与同品牌磁刺激类设备的实时数据同步共享。
26. 系统支持自定义编辑磁电联合方案，支持方案中电刺激参数和磁刺激参数的展示。
27. 系统可将训练方案（包括电刺激、触发电刺激、生物反馈训练、多媒体游戏训练）通过无线方式传输至盆底生物刺激反馈类设备（由主机和手机APP软件等组成），医生可通过手机APP查看患者的训练数据，提高患者依从性，安卓和IOS系统均支持该APP。
28. 多种治疗模式，包括神经肌肉电刺激、肌电触发电刺激、Kegel模板训练、         多媒体游戏训练。
29. 内置多种盆底康复方案和产后康复方案，且所有内置方案参数可查看，也可以导入、导出。
30. 疗程化方案治疗，自动按照当前治疗次数选择对应的治疗方案进行治疗，也可手动调整方案。
31. 具有强大的方案自定义功能，可用于疗程化方案设置和单独方案设置。所有治疗模式可以自由组合，形成个性化治疗方案，单次治疗至少可设置10个治疗模式组合。
32. 每次治疗过程中无需多次选择治疗模式，实现无中断治疗。
33. 所有盆底方案的刺激电流强度可以在治疗前预设，并在下次治疗之前显示上次的电流强度。
34. 电刺激方案参数可自定义，对频率、波宽等参数按照调节精度进行连续调节设置。
35. 盆底治疗过程中可以对电刺激的强度、频率、脉宽、刺激时间、休息时间参数进行调节。
36. 单个电刺激治疗可设置变频模式，实现刺激过程中至少三种频率以及脉宽之间转换。
37. 肌电触发电刺激模式包括阈值上刺激和阈值下刺激，阈值设置方式分为自动和手动两种。
38. Kegel训练可采用肌电值和MVC%（最大随意收缩力的百分比）两种模式。其中MVC%模式可根据患者的自身情况，调节模板训练的难度，有助于科学训练。
39. Kegel方案可自定义编辑，包括编辑方案的模板图形、训练时间，以满足不同的治疗需求。
40. 触发电刺激、Kegel训练可查看训练记录，且Kegel训练可查看训练期间的盆底肌肌电图和腹肌肌电图。
41. 多台设备可实现筛查评估及治疗数据的自动实时同步。
42. 强大的数据管理功能，对工作量进行统计，还可对所有筛查、评估及治疗数据进行统计分析，可以回顾数据结果、波形。
43. 系统可对多个筛查结果进行趋势分析，并自动绘制趋势分析折线图，显示不同阶段的结果。可自由选择需要分析的不同时间段的盆底肌电报告。
44. 系统支持扫码读取患者信息，标配扫描器，通过扫描器可识别患者在手机端填写的基本信息，实现扫码后读取所填写的全部信息并在设备中自动建立病患档案，其中信息至少包括姓名、电话、出生日期、身份证号、身高、体重、分娩史、分娩情况等，提高临床诊疗效率。
45. 系统支持与盆底疾病分级诊疗信息软件的数据同步，实现医联体组建、共享数据、科研协作、病患转诊、患者预约、本地病员管理等功能。
46. 系统支持患者通过手机实时进行医院的诊疗预约，医生可通过预约软件对患者预约信息进行管理。医生可对诊疗预约进行个性化设置，包括：最大预约次数、允许预约时间、预约设备管理和预约时间段管理等。


六、除颤仪（一台）

	序号
	技术参数及要求

	一
	总体要求：除颤起搏监护仪  

	1.1.
	该产品由主机、电池、除颤监护仪软件以及附件组成。

	1.2.
	产品适用范围：产品用于对患者进行手动除颤、体外自动除颤（AED）、起搏、心电（ECG）监护。监护信息可以显示、回顾、和打印。

	二
	功能要求及技术参数：

	2.1.
	具备手动除颤、心电监护、呼吸监护、自动体外除颤（AED）、起博功能。

	2.2.
	整机带电极板、电池的重量≦6kg。

	2.3.
	除颤采用双相波技术，具备自动阻抗补偿功能。

	★2.4.
	手动除颤分为同步和非同步两种方式，能量分20档以上，可通过体外电极板进行能量选择。

	★2.5.
	最高除颤能量可达360J,能量选择范围1-360J，以上除颤充电迅速，充电至200J≤5s。

	2.6.
	配置体外起搏功能，起搏分为固定和按需两种模式。具备慢速起搏功能。

	2.7.
	CPR辅助功能，可指导CPR操作。

	2.8.
	心电波形扫描时间>10s，扫描长度>100mm。

	2.9.
	可选配血氧饱和度、无创血压监护功能。

	★2.10.
	可充电锂电池，支持200次360J除颤。

	2.11.
	具备生理报警和技术报警功能，通过声音、灯光等多种方式进行报警。

	2.12.
	成人、小儿一体化电极板，可选用除颤起搏监护多功能电极片。

	2.13.
	支持中文操作界面、AED中文语音提示。

	2.14.
	彩色TFT显示屏≧6”, 分辨率640×480，最多可显示3通道监护参数波形，有高对比度显示界面。

	2.15.
	50mm记录仪，自动打印除颤记录，可延迟打印心电，延迟时间≧10s。

	2.16.
	可存储24小时连续ECG波形，数据可导出至电脑查看。

	2.17.
	关机状态下设备可自动运行自检，支持大能量自检（≧150J）、屏幕、按键检测。

	2.18.
	可在-10ºC环境正常工作，存储温度-30～70ºC。

	2.19.
	符合除颤国际专用安全标准IEC60601-2-4:2002。

	2.20.
	符合欧盟救护车标准EN1789:2007。

	2.21.
	具备良好的防尘防水性能，防水级别IP44。

	2.22.
	具备优异的抗跌落性能，裸机可承受0.75m跌落冲击。


七、中医体质辨识信息管理仪（一台）

	序号
	要求

	仪器
功能
	1） 通过回答标准问卷，自动算出体质类型（≧九种体质类型）
2） 根据计算出的体质类型，自动生成中医调理保健建议
3） 采用大型数据库，可以大容量存储体质档案
4） 采用智能化统计功能，可按照年龄段、性别、体质类别进行自动统计
5） 可自动汇总病人完整信息，并支持导出汇总信息表格
6） 建议丰富，包括体质特征、调理要点、运动养生、饮食养生、起居调理、用药参考
7） 支持客户自行修改中医保健建议，建议更人性化
8） 精神状态测评及抑郁程度分析：简易精神状态测评量（MMSE）、老年抑郁量表（GDS）
9)支持全年龄段体质辨识：中老年中医体质辨识，中青年中医体质辨识，儿童中医体质辨识


八、智能中药熏仪（一台）

	序号
	要求

	1
	一、产品特点

1、熏蒸装置为双路（喷头）输出，双通道治疗，简易操控、移动便捷；
2、具有7大安全防护措施，对熏蒸温度超温整机停机、蒸汽发生器内气压超压停止加热、锅内压力提示 ，漏电保护装置、缺液声音报警、液位状态显示、加热功能停止、干烧及堵塞进行保护；
3、电子控制部份与蒸汽及水有效隔离，安全性、稳定性高，使用寿命长；
4、具有预热煎药、预热保温控制，缺液声音报警提示，液晶屏图案显示及缺液自动停止加热等多项实用功能；
5、特制冷凝水回流系统，冷凝水有效回流。冷凝水定时定量排液。

6、特制喷头及支架系统，结实稳定、活动方便，能满足临床不同治疗体位需要；
7、液晶屏显示液位状态、蒸汽发生器内气压状态显示、医护人员实时了解设备的工作状态；
8、特制气压设置、显示、控制系统。
9、熏蒸区域有独立温度传感器测温控制。
10、自动补液装置（选配，要求连接自来水管）。

	2
	二、适用科室
中医科、风湿科、骨伤科、内科、外科、妇科、皮肤科、美容科、针灸科、老年科、康复理疗科等。

	3
	三、适应症
适用于人体关节、软组织疾病的熏蒸治疗:
【风湿类疾病】风湿、类风湿性关节炎、强直性脊柱炎,盆腔炎，附件炎等
【骨伤类疾病】腰椎间盘脱出症、肩周炎、退行性骨关节病各种急慢性组织操作
【皮肤类疾病】银屑病、硬皮病、皮肤瘙痒症、脂溢性皮炎等
【内科】感冒、咳嗽、高脂血症和高蛋白血症、糖尿病、失眠神经官能症、血栓闭塞性脉管炎、慢性肠炎。
【妇科】外阴瘙痒，阴道炎等。
【亚健康人群】身体疲惫、精神抑郁、记忆减退、颈部僵硬、头痛、背痛、手足不温、四肢容易发麻、大小便不正常、恶梦多、睡眠差、后背发凉、胸闷、咳嗽、叹息、视物模糊、风眼流泪、食欲下降、易发脾气、面色灰暗、皮肤出现黄黑斑等。

	4
	四、技术参数

1、预热时间5~30分钟（气温差别）

2、加热时间≤6分钟。
3、治疗时间1-99可调。

4、气压0-99Kpa可调

5、预热温度0-99°可调

6、加热档位1-6挡可调

7、加热提前关闭时间0-99分钟可调

8、定时定量排液时间0-99分钟可以调

★9、智能喷汽并倒计时，真正做到喷汽时间与治疗时间同步。
10、液晶屏触摸操作、治疗结束、预热达到设定温度及缺液时具有声音提示。
11、液晶屏显示液位状态，人医护人员一目了然蒸汽发生器内的液量。
12、熏蒸装置中的蒸汽发生器安装有气压传感器，精准测量气压并可以再液晶屏上设置气压的大小，精准控制出气量大小。
13、当蒸汽发生器中气压大于或等于设定值时，加热装置停止加热。
★14喷杆动作角度：末段（上下75±5度，旋转270±5度）、中段（左右120±5度，旋转180±5度）万向调节。
15、设备输入功率：≧2000VA。
16、额定容量：≧6500ml。

17、通道数：双通道；可以单通道使用，也可以双通道同时使用。
★18、喷头采用双腔隔热设计，具有主容器和副容器，蒸汽室，保证喷汽均匀，不喷水，治疗更舒适。
19、机箱容器部分和电路显示部分采用分体设计，便于保养和维修，并做到完全隔离。
20、采用气路、液路防阻塞设计及工艺。
21、采用球阀排液管路,确保排液方便快捷不阻塞，便于维护。
22、喷杆上下关节位精加工技术制作，确保任意治疗角度的稳定性，经久耐用。
23、蒸汽发生器采用304不锈钢制成，防干烧、耐高温、防腐蚀、有气压监测、水位传感器、漏电保护的加热装置。 
24、冷凝水自动排泄功能。


九、中医超声治疗设备（一台）

	名称
	技术参数要求

	安全分类
	I类BF型应用部分设备

	电源
	输入：100V-240V-，47-63Hz，1.35A
输出：15V=3A

	超声工作频率
	1MHz(10%，3MHz(10%

	输出功率
	0.5W-10W(20%，当占空比≧80%，使用5CM2治疗头。
0.5W-15W(20%，当占空比≦70%，使用5CM2治疗头。
0.1W-2.0W(20%，当占空比≧80%，使用1CM2治疗头。
0.1W-3.0W(20%，当占空比≦70%，使用1CM2治疗头。

	脉冲重复频率
	100Hz(5%

	占空比
	10%-100%，每步调节10%

	治疗时间
	1-30分钟可调，允许偏差(10%

	有效辐射面积
	1CM2(20%；5CM2(20%

	有效声强
	不大于3.0W/CM2

	波束不均匀系数
	≦8.0

	波束类型
	准直型

	防水等级
	IPX7（可用于水下操作）

	运行模式
	连续&脉冲输出模式

	波束最大声强
	24W/CM2


十、灸疗仪（一台）

	序号
	技术参数要求

	一
	基本要求

	1
	用于雷火灸、督灸或艾灸等中医灸疗的工具。

	2
	数量：/台

	二
	技术参数

	1
	灸疗时间：0min～30min，调节梯度1min；连续可调。时间调节具有记忆功能，可固定治疗时间。

	2
	★配套耗材提供二类医疗器械独立注册证，医用独立包装

	3
	温度设置：温度5-260℃可调，调节梯度5℃，温度超过260℃

自动停止加热。

	4
	连续工作时间：无限制

	5
	★红光峰值波长：650nm±20nm，需提供检验证明

	6
	光功率：单个灸器的总光功率≥3W。

	7
	支架上下左右可随意调整，灸头也可360°旋转。

	8
	冷风热风交换充分、循环通畅，灸感达到最佳

	9
	设备必须有医用二类证件，注册证需体现设备具有红光配置或功能


	10
	出口温度也就是热量传给人体的温度控制在了70℃±5℃ ，设置了超温保护功能，确保在最佳灸疗温度的前提下不被烫伤

	11
	二种工作模式，灸疗可单独工作，红光灸疗同时使用。

	12
	屏幕显示：液晶触摸屏，显示加热温度，时间

	三
	配置单


	1
	主机1台

	2
	底座1个

	3
	折管1根

	4
	控制器1个

	5
	灸垫5袋

	6
	说明书保修卡合格证1份


十一、电脑中频治疗仪（一台）

	序号
	技术参数要求

	二
	主要技术参数：

1、输出电流强度：
——在500Ω的负载电阻下，输出电流不超过以下的限值：频率≤1500Hz，为80mA(r.m.s)， 频率＞1500Hz为100mA(r.m.s)。
——输出电流调节方式：用按键递增、递减（100档，每档1mA）。
——最大输出电流：100mA±10％（负载500Ω）
——直流输出[使用离子导入时]：输出电压最大有效值≤40V。
2、输出通道：四路，输出电流独立可调。
——四路同步电刺激、异步电刺激通道；
——四路同步（温热）电刺激、异步（温热）电刺激通道；
——两路离子导入通道；
——两路干扰电治疗通道
3、内置临床处方：≧99个专家处方。
★4、工作频率：1kHz～12kHz，误差±10%。
5、调制频率范围：在0～150Hz范围内。
6、差频频率范围：在0～100Hz范围内。
7、调幅度：设有0%、33%、60%、100%四种调幅度，调幅度允差±5%。
8、动态节律：4s～10s。
9、差频变化周期：15s～30s。
10、基波频率及波形：方波，频率为1kHz～12kHz（对应脉冲宽度为500μs～42μs）。
11、调制波形：方波、尖波、三角波、指数波、锯齿波、正弦波、等幅波、梯形波、扇形波、扇指波以及它们的组合。
12、温热电极（温控）：25℃～41℃、高、中、低三档可调。
13、时间调节：默认处方时间：10min～40min，误差±10%。时间可调功能：1min～99min，步进1min，误差±10%。
14、电源条件：交流220V/频率50Hz
15、输入功率：≤150VA
16、工作环境：温度5℃～40℃，相对湿度≤80%，大气压力860hPa～1060 hPa。

17、外形尺寸：450mm╳320mm╳100mm(长╳宽╳高)

18、重量：≦7.5Kg


十二、三维多功能牵引床（一台）

	序号
	技术参数要求

	一
	主要技术指标：

1、电源：220V±22V、50Hz±1Hz
2、额定输入功率：80~240VA
3、腰椎牵引行程：0-200mm
4、腰椎牵引力：0-990N可调
5、牵引总时间：0-60min可调
6、持续牵引时间：0-9min可调
7、间歇牵引时间：0-90s可调
8、旋转动作范围：±25°可调
9、成角动作范围：+30°至 -10°可调
10、具有三维立体牵引复位功能
11、加价选配远红外加热装置，该装置配有恒温传感器。≤55℃
12、电脑板自动控制腰椎牵引全过程
13、电脑板对设备所有技术参数进行监控 
14、智能数字显示牵引时间、牵引力度、间歇时间
15、牵引床规格：≧2420*600*780（mm)

	二
	技术优势：

1、电脑板控制颈腰椎牵引床的所有技术参数,显示牵引过程中的所有信息，自动判断牵引床的错误信息和故障信息，安全保护牵引床所带来的不必要损伤。
2、具有牵引力自动补偿功能和过力保护功能
★3、≧8种不同的牵引模式
★ 4、配备双核处理芯片，具有独立的操作系统 电脑板自动检测控制输出状态（如输出异常牵引床停止工作）
5、电脑板自动检测传感器的工作状态（如传感器异常牵引床停止工作）
6、电脑板自动检测控制输入状态（如输入异常牵引床不执行治疗）
7、加价选配远红外温热装置：有自动恒温装置
8、储存≧20个病例档案

9、五项安全保护：患者应急控制器、航空捆绑扣轻触即开、医务人员操作按键、力度传感器、安全检测控制芯片

10、牵引驱动软件

	三
	适用范围：

适应于腰椎牵引
禁忌症:脊椎结核、肿瘤，严重心脏病、严重糖尿病、骨折疏松、牵引区皮损或骨折、孕妇等。


十三、骨密度仪（一台）

	序号
	技术参数要求

	1
	工作原理：通过桡骨、胫骨超声波检测（拒绝跟骨检测），卫生方便；

	2
	系统组成方式：主机、超声波探头模块、推车、骨密度网络工作站软件、计算机、LED显示器、脚踏开关；

	3
	系统支持：Android、Windows、Linux；

	4
	传导介质：耦合剂；

	5
	适应范围：可测儿童(0-9岁)、青少年(9-18岁)及成人(18岁-100岁)；

	6
	数据分析：声速及宽带超声衰减两种信号数据分析及骨强度指数分析；

	7
	测量方法：12位FPGA/DSP定量反射，100MHZ数字采集，双向自相关技术，百万纵波定向时差技术，轴向传到选通技术，空间做大熵值技术，变量函数交替技术，随机信号编码提取技术，多技术和多方法有效消除软组织和皮肤位移干扰，全自动智能识别信号

	8
	探头频率：宽频分段聚焦探头：0.80/1.00/1.25Mhz,穿透力强，胖瘦人皆可出图，进口材料超声波探头；

	9
	恒温系统：SQV双体模校准出厂检验（2750m/s有机玻璃及4700m/s纯铜）及温度校准软件，确保准确性和重复性；

	10
	便捷性：专配脚踏开关可方便控制冻结/扫描，测量轻松方便快捷；

	11
	世界人种/亚洲人种（中国）正常参考值对比数据库（曲线模板）及统计功能，中、英文软件可选；

	12
	测量数据需要可以实时传输到平阳医共体，区域HIS


十四、视力筛查仪（一台）

	序号
	技术参数要求

	1
	球镜度 DS -10.00D~+10.00D

	2
	球镜度允差 ±0.50D

	3
	柱镜度DC  -5.00D~+5.00D

	4
	柱镜度允差  ±0.50D

	5
	轴位范围  0°~180°

	6
	轴位允差  -0.5D≤DC≤-0.25D, 0.25D≤DC≤0.5D         ±10°

	7
	-3D≤DC<-0.5D， 0.5D<DC≤3D            ±5°

	8
	DC≥3D，DC≤-3D                   ±3°

	9
	测量原理  Shack-Hartmann

	10
	测量时间  <1s

	11
	成像模块  虹膜成像

	12
	数据存储容量  >=8G

	13
	支持数据传输  USB，WiFi，蓝牙；可将数据传输到电脑或打印机

	14
	测量数据需要可以实时传输到平阳医共体，区域HIS


十五、远程会诊设备（一台）

	序号
	技术参数要求

	1
	内置高清双摄像机

	2
	集成高保真扬声器、双向麦克风

	3
	图像采集能力：1920×1080

	4
	数据内容分辨率：1080P15FPS

	5
	视频输出输入：HDMI1.4

	6
	音频输入：内置麦克风、HDMI、USB音频

	7
	音频输出：HDMIOUT、USB音频

	8
	网络接入：10/100MLAN×2

	9
	数据接口：USB×3

	10
	包含内置声卡USB接口有线麦克风


十六、5G血糖仪（1台）

	序号
	技术参数要求

	1
	技术类型：电化学生物传感技术

	2
	检测范围：0.6-33.3 mmol/L

	3
	检测用酶：葡萄糖脱氢酶（GDH-FAD）

	4
	检测需血量约0.8µL

	5
	检测时间约5秒

	6
	是否需要调码：免调码

	7
	样本红细胞压积比范围：20-70%

	8
	显示结果：血浆血糖值

	9
	显示单位：mmol/L

	10
	检测人群：贫血患者、孕妇、儿童和新生儿适用*

	11
	样本类型：新鲜全血（毛细血管血、静脉血、动脉血、新生儿血）*

	12
	内存容量：900个测试结果以及日期和时间

	13
	平均值：7天、14天、30天的平均值操作温度5°C-45°C

	14
	操作相对湿度：10%-90%

	15
	试纸条的储存温度：2°C-30°C

	16
	未开封试纸条的有效期24个月

	17
	已开封试纸条的有效期6个月

	18
	电源2粒3.0v锂电池（型号CR2032）

	19
	电池寿命12个月或者约1000次测试

	20
	数据接口Micro USB

	21
	蜂鸣提示功能：有

	22
	自动关机：最后一次操作后2分钟

	23
	自动退条功能：有

	24
	低血糖警报功能：有

	25
	血酮警报功能：有

	27
	闹铃提醒功能：可设置5个闹铃

	28
	测试结果标记：可标记餐前或餐后

	29
	测量数据需要可以实时传输到平阳医共体，区域HIS


三、其他说明：

▲1、投标设备若纳入中华人民共和国医疗器械监督管理的，第一类医疗器械必须具备食品药品监督管理部门颁发的医疗器械备案凭证；第二、三类医疗器械必须具备食品药品监督管理部门颁发的医疗器械注册证。

2、本项目包含本项目的供货、运输、安装等所有内容。招标文件的配置要求仅是本项目的关键技术要求，如在施工过程中出现无法实施或者缺少相关设备和配件的情况，供应商应免费予以更换或补充同档次或更高档次的相关设备和配件。本项目所需辅材均需计入投标价。

3、投标供应商需保证投标资料的真实性，供货时，采购人将进行如实核对，如查实投标资料有弄虚作假行为，将上报采购主管部门，废除其中标人资格并有保留追究责任的权利。

4、本项目采购人将对到货设备进行严格验收，供应商投标文件偏离表中未注明偏离，但实际到货设备达不到招标文件技术要求的，做验收不通过处理，对此采购人有权无条件取消合同并给予相应处罚；供应商到货及安装、退货等所造成的损失自行承担，供应商须慎重投标。
5、供应商投标文件中须提供检测报告、产品合格证、产品说明等相关证明资料给予佐证。

6、供应商投标文件中须提供采购内容中带“★”内容的相关承诺或证明资料。

四、商务条款

1、免费维护期

1.1、▲所有设备免费维护期1年及以上，其中全自动化学发光免疫分析仪、全自动尿液分析仪为5年；台式超声、便携式彩超、五分类全自动血液分析仪、全自动生化分析仪、全自动凝血分析仪为3年；心电图、除颤仪为2年；盆底肌修复仪、中医体质辨识信息管理仪、智能中药熏仪、中医超声治疗设备、灸疗仪、电脑中频治疗仪、三维多功能牵引床、骨密度仪、视力筛查仪、远程会诊设备、5G血糖仪为1年（采购文件技术参数中有明确规定的除外）；免费维护期内如因质量问题由供应商免费更换。
1.2、投标供应商在投标文件中说明免费维护期内提供的服务计划。

2、履约保证金：

合同签订后7个工作日内，中标供应商提供合同价的1%金额作为履约保证金（以保函或转账汇款的形式提供）。在合同履约到期且无异议情况下30日内无息退还。

3、付款方式：

（1）预付款：在合同生效后7个工作日内，采购人向中标供应商支付合同价的30%作为预付款。中标供应商按采购人要求进行工作，每次工作完毕后，采购人及相关单位安排对其验收。如验收达不到相关规定的质量标准，中标供应商须返工至符合要求为止，否则采购人不予支付。

①在签订合同时，中标人明确表示无需预付款或者主动要求降低预付款比例的，采购单位可按中标人的意见执行。

②在签订合同时，中标人要求预付款的。采购单位有权要求中标人提供银行、保险公司等金融机构出具的预付款保函或其他担保措施。
（2）货物进场安装并全部完成后采购方支付至合同价的90%；项目整体验收合格，采购方向供应商支付至合同总价的100%，并且无息退还履约保证金；（具体按合同约定）
4、培训

4.1货物的现场指导安装、调试、启动监督及技术支持；

4.2在厂家和/或项目现场就货物的指导安装、启动、运营、维护对采购人操作人员进行培训。辅助服务的费用包含在合同价中，采购人不再另行支付。

4.3旨在提供更好的其他方式培训。

5、送货地点：采购人指定地点。

6、安装调试与安装标准：提供现场的安装调试直至合格。提供的货物与安装应符合招标文件与我国国家有关技术规范要求和技术标准。

供应商应在报价文件中提出其安装调试过程中使用单位需配合的内容。
7、完工期

完工期：合同签订后30日历天内完成供货、安装，调试及项目涉及货物的全部验收工作。
8、其他
投标报价应包括承包完成本次采购需完成全部工作所发生的费用（包括货物费用、人员工资、食宿费、差旅费、办公费、保险费、综合管理费等）及利润、税金、项目验收费用等完成项目的一切费用，采购人不再另外支付其他费用。
9、验收

中标供应商已按合同规定提供了符合采购文件规定的要求的货物，并经采购人组织检验合格，所有的技术资料和清单已向采购人提交并被接受，验收视为合格，若因中标供应商质量问题等导致验收不合格，中标供应商应及时予以处理，直至验收合格，期间发生的一切费用由中标供应商承担，采购人保留向中标供应商索赔的权利。
10、本项目有下列情形的，采购人有权终止合同：
（一）合同生效：本合同自甲乙双方法定代表人签字、盖章之日起生效。
（二）合同终止：本项目有下列情形的，采购人有权终止合同：
1）本项目遇不可抗力影响或法律、法规、国家政策重大调整影响合同无法执行的；
2）中标供应商对监管人员，考核成员有行贿或其它利益输送行为的。
3）按相关法律、法规、招标文件规定及考核办法，有下列情形之一的，采购人有权终止合同：
（1）全年有两次被严重警告或三次被警告（含一次严重警告，两次警告）的承包单位，采购人有权无责任终止采购合同。
（2）二次平均考核得分率低于75%（不含）的，采购人有权无责任终止采购合同。
（3）经有关部门认定严重违反劳动法，造成恶劣影响的；或其它因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚的。
（4）其它弄虚作假及其他不正当行为。
（5）合同履约期间，中标供应商法人组织破产，或重组变更法人主体的；
（6）根据招标文件及合同约定，其它终止合同的规定，其它法律规定的终止情形。
（7）由于中标供应商原因造成采购人经济损失的，所造成的损失由中标供应商承担；同时采购人有权终止合同。
附件：《考核评分细则》（采购人可根据项目实际进行调整）
	被考核单位：

	项目名称：

	考核人：

	考核内容
	分值
	扣分原因
	得分

	1、是否在约定的时间内完成采购人指派的任务
	20
	
	

	2、是否有固定人员承担安装任务
	10
	
	

	3、是否存在安全隐患
	10
	
	

	4、过程中发现重大问题是否及时进行沟通
	10
	
	

	5、验收成果是否准确
	10
	
	

	6、安装工程的质量及满意度
	15
	
	

	7、是否按国家有关规定执行
	10
	
	

	8、响应文件中承诺的相关内容是否到位
	15
	
	

	总得分
	100
	

	考核实施办法：

1.每季度考核一次，考核满分100分。考核总得分≥80分，视为当次考核合格。考核总得分＜80分，每分扣200元，在款项支付中扣除；考核总得分＜75分，视为当次考核不合格。

2.若在合同期内发生累计二次未按采购人要求及时完成，采购人有权单方面解除合同，不再支付剩余合同价款并没收其履约保证金。累计二次平均考核得分率低于75%（不含）的，采购人有权无责任终止采购合同，并不予退还履约保证金。

3.因成交供应商原因（包括但不限于质量、安全、工期延误等原因），造成采购人损失的，由成交供应商承担相关责任，成交供应商违规罚款可达合同总金额的20%。


五、工作范围：

根据采购文件，各供应商须按国家有关标准及规范完成下列工作：

1.提供完整成套的货物

2.货物的提供、运输、装卸、就位、安装、调试、检验、通过验收；培训、质保期维护等。

3.在采购人的配合下通过的验收；提供各种数据资料；直至通过验收。

4.售后服务的措施及承诺。

以上工作内容的费用均包含在投标总价中。
第三部分   供应商须知

一、说明

1、本次采购工作是按照《平阳县国有企业采购管理办法（试行）》及相关法律规章组织和实施。

2、供应商必须对全部内容进行投标，否则按无效投标处理。

3、无论投标过程中的作法和结果如何，供应商自行承担投标活动中所发生的全部费用。

4、本次采购采用商务报价文件与技术资信文件分别评审，评标委员会首先评审供应商技术资信部分，技术资信部分无效的供应商不进入商务报价评审。要求供应商技术资信部分的投标文件（含资信与服务）中不得含商务报价，否则做无效投标处理。

5、供应商须自行现场勘察，以求得准确的报价依据。供应商须自行考虑投标报价的风险。

6、知识产权
6.1供应商应保证，采购人在中华人民共和国使用货物和服务的任何一部分时，免受第三方提出侵犯其专利权、商标权或其它知识产权的起诉。
6.2投标供应商应对采购人在使用该产品时所涉及到的专利权负责，不损害采购人的利益。
6.3投标报价应包括所有应支付的对专利权和版权、设计或其他知识产权而需要向其他方支付的版税。
6.4投标供应商提供的货物中如使用其他公司的相关专利，应在标书中出示相关授权，如未出示但使用了其他公司的专利，导致供应商中标而引起相关诉讼，由投标供应商承担。
7、供应商企业不是独立法人的，按浙财采监[2013]24号文件执行。
单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。如在评标过程中发现供应商间存在上述关系，评标委员会可以对存在上述关系的供应商做无效投标处理。
8、使用综合评分法的采购项目，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标供应商参加同一合同项下投标的，按一家投标供应商计算，评审后得分最高的同品牌投标供应商获得中标人推荐资格；评审得分相同的，采取随机抽取方式确定，其他同品牌投标供应商不作为中标候选人。

非单一产品采购项目，单项产品投标价格比重占总投标价50%及以上的认定为核心产品（有效投标供应商中一家供应商该项投标价格占总投标价50%及以上即认定），多家投标供应商提供的核心产品品牌相同的，按前款规定处理。
9、投标人信用信息查询渠道及截止时点、信用信息查询记录和证据留存的具体方式、信用信息的使用规则等：

1）投标供应商信用信息查询的查询渠道：“信用中国”(www.creditchina.gov.cn)；“中国政府采购网”（http://www.ccgp.gov.cn/）；
2）投标供应商信用信息查询截止时点：本项目投标截止时间。
3）投标供应商信用信息查询记录和证据留存的具体方式：网页截图打印；
4）信用信息的使用规则：截止评标当日，经查询“信用中国”“中国政府采购网”存在列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《平阳县县属国有企业采购管理办法（试行）》第十四条规定条件的供应商，其投标做无效投标处理。
10、根据《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号），本项目所属行业为工业（包括采矿业，制造业，电力、热力、燃气及水生产和供应业），投标供应商属于招标文件中明确的行业所对应的小微企业享受价格优惠折扣，否则不享受。

▲11、供应商报价为投标总价。如果仅仅某个（些）供应商的报价超出采购预算（最高限价）的，则拒绝接受其报价，该供应商按无效报价处理。

12、本次招标采用资格后审，供应商只需在网上下载采购文件，不接受现场报名。为保证招标工作顺利进行，供应商须确保投标保证金在投标截止时间前到达保证金账户；投标保证金未按规定时间到账的，其投标将被拒绝。▲
13、为保证供应商顺利投标，供应商须在投标截止前日自行登录浙江省政府采购网（http://www.zjzfcg.gov.cn）或平阳县政府门户网站公共资源交易网，查看是否有补充更正公告文件。如供应商未按补充更正公告文件进行投标的，责任自负。
14、▲如果仅仅某个（些）供应商的报价超出采购预算的，则拒绝接受其报价，按无效报价处理。
15、供应商进行电子投标应安装客户端软件，并按照采购文件和电子交易平台的要求编制并加密投标文件。供应商未按规定加密的投标文件，电子交易平台拒收并提示。
16、本项目在线开评标进行时，供应商授权代表需自行关注平台提示信息，期间如有发出“询标/澄清函”等相关线上函件时，因供应商自身原因逾期/错过回复时间，由此造成的后果由供应商自行承担。
17、本项目采用在线投标响应方式，执行《浙江省财政厅关于印发浙江省政府采购项目电子交易管理暂行办法的通知》（浙财采监〔2019〕10 号）等相关规定。
18、本次采购的产品如属于政府强制采购节能产品范围的，投标供应商必须选用符合要求的产品并在投标文件中提供相关产品的认证证书扫描件或电子证书，否则按无效投标处理，具体品目见《关于印发节能产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕19号）。
19、本次招标文件中，带有“▲”标注的有关技术和商务条款要求供应商做实质性响应，供应商要特别加以注意，必须对此回答并完全满足这些要求。否则若有一项“▲”的指标未实质性响应或不满足，将按投标无效处理。带有 “★”标注的有关技术和商务条款要求为重要指标，不符合着重扣分处理。
二、供应商资格要求

按招标公告要求

三、招标文件

1、招标文件

1.1招标文件约束力

▲供应商一旦获取了本招标文件并参加投标，即被认为接受了本招标文件中所有条款和规定。

1.2招标文件的组成

招标文件由招标文件总目录所列内容及补充资料等组成。

2、招标文件的澄清

供应商对招标文件如有疑点要求澄清，可用书面形式（包括信函、传真，下同）通知采购代理机构，但通知不得迟于规定的质疑时间前使代理机构收到，代理机构将采用网上答疑形式予以答复。

3、招标文件的修改

3.1 在投标截止时间前，采购人有权修改招标文件，并在网上发布更正公告。补充文件作为招标文件的补充和组成部分，对所有供应商均有约束力。

3.2 为使供应商有足够的时间按招标文件要求修正投标文件，采购人可酌情推迟投标截止时间和开标时间，并将此变更网上告知。

四、投标文件

1、投标文件

1.1供应商应仔细阅读招标文件中的所有内容，按照招标文件要求，详细编制投标文件。并对招标文件的要求做出实质上响应。实质上响应的投标应该是与招标文件要求的条款没有重大偏离的投标。未实质上响应的投标文件将被拒绝，但允许投标在基本满足招标文件要求的前提下出现的微小差异。

1.2供应商必须按招标文件的要求提供相关技术参数、资料，包括采用的计量单位，并保证投标文件的正确性和真实性。投标文件全部内容应保持一致，否则可能导致不利于其投标的评定甚至被拒绝。技术和商务如有偏离均应填写偏离表。

1.3供应商应仔细阅读招标文件中的所有内容，按照招标文件要求，详细编制投标文件，所有文件资料必须是针对本次投标。不按招标文件的要求提供的投标文件可能导致被拒绝。
2、投标文件的组成  
投标文件应当包括以下主要内容：资格文件、报价文件、商务技术文件。资格文件、商务技术文件不得含报价，否则投标将被拒绝。
2.1资格文件组成

1）“资格文件”封面

2）供应商资格审查声明函

3）具有独立承担民事责任能力的证明材料：营业执照(或事业法人登记证书或其它工商等登记证明材料；自然人参与政府采购，提供身份证)复印件； 
金融、保险、通讯等特定行业的全国性企业所设立的区域性分支机构，以及个体工商户、个人独资企业、合伙企业，如果已经依法办理了工商、税务和社保登记手续，并且获得总公司（总机构）授权或能够提供房产权证或其他有效财产证明材料（在投标文件中提供相关材料），证明其具备实际承担责任的能力和法定的缔结合同能力，可以独立参加政府采购活动，由单位负责人签署相关文件材料；

4）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度的证明材料：最近一年度财务报告（或审计机构审计的财务会计报表，包括资产负债表、现金流量表、利润表和财务情况说明书的复印件或银行资信证明。）（供应商成立时间未满一年的可以不提供，提供复印件加盖供应商公章）

5）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力的承诺函；
6）有依法缴纳税收和社会保障金的良好记录的证明材料：（1）缴纳税收证明资料（提供下列之一证明材料）：①《税务登记证》复印件（实行营业执照、组织机构代码证、税务登记证“三证合一”或者营业执照、组织机构代码证、税务登记证、社会保险登记证和统计登记证“五证合一”登记模式的，提供营业执照）；②提交投标文件截止时间前三个月依法缴纳税收的证明（纳税凭证复印件）；③委托他人缴纳的委托代办协议和提交投标文件截止时间前三个月中任意一个月的缴纳证明（收据复印件）；④法定征收机关出具的依法免缴税收的证明。

（2）缴纳社会保险证明资料（提供下列之一证明材料）：①《社会保险登记证》复印件（实行营业执照、组织机构代码证、税务登记证、社会保险登记证和统计登记证“五证合一”登记制度的，提供营业执照）；②提交投标文件截止时间前三个月中任意一个月依法缴纳社会保险的证明（缴费凭证复印件）；③委托他人缴纳的委托代办协议和提交投标文件截止时间前三个月中任意一个月的缴纳证明（收据复印件）；④法定征收机关出具的依法免缴保险费的证明。

7）参加政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录的声明函；
8）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动承诺函；

9）投标供应商没有失信记录承诺函；

上述资格条件审查材料2-9项有一项不提供的，视为资格审查不通过。

2.2、报价文件组成（格式详见附件，附件未提供的格式可自拟）
1）“报价文件”封面

2）开标一览表

3）详细分项报价表

4）随机备品备件及专用工具清单

5）产品零件、易损件、备品备件报价表
6）中小企业声明函、监狱企业、残疾人福利性单位及其他相关的充分的证明材料
2.3、商务技术文件组成（格式详见附件，附件未提供的格式可自拟）
1）商务技术文件封面

2）供应商自评分指引表

3）供应商参与政府采购活动投标资格声明函
4) 投标函；

5）法定代表人授权书；

6）投标供应商情况声明

7）投标产品的数量、配置及主要技术参数表；

8）投标产品的主要技术、配置、性能、特点和质量水平的详细描述及产品样本图册（包括配置、部件来源说明等）（如果资料提供不全或完全抄袭招标文件，可能导致对供应商不利的评定）；

9）商务响应表、技术响应表（如有偏离须明确列出）；

10）供应商（制造商）质量体系认证证书、供应商相关资质、资信或信用证书（如有则提供，复印件加盖有效公章）；

11）节能产品认证证书、相关投标产品的工业品生产许可证、3C认证、检测报告等技术要求中要求的各种资格证书；（如有则提供，复印件加盖投标供应商有效公章）

12）2019年1月1日以来的类似项目业绩证明（按评标细则要求提供）；
13）节能环保产品声明函（如有）、节能（环保）产品清单（如有）；
14）根据采购文件中的采购内容与技术要求及评审办法等，需要提供的其它文件和资料。
15）供应商认为有必要提供的其他材料或说明（如有）

16）质量服务承诺书、诚信投标承诺书；
17）售后服务详细的计划方案说明与承诺、产品的质量保证期，距离采购人最近的售后服务机构的详细介绍、服务机构总负责人，电话，地址，技术力量配置等；质保期外服务收费内容及保证措施。
3. 投标文件编制
3.1本项目通过“政府采购云平台（www.zcygov.cn）”实行在线投标响应（电子投标）。供应商应通过“政采云电子交易客户端”，并按照本招标文件和“政府采购云平台”的要求编制并加密投标文件。

3.2投标供应商应当按照本章节 “投标文件组成”规定的内容及顺序在“政采云电子交易客户端”编制投标文件。其中《资格文件》和《商务技术文件》中不得出现本项目投标报价，如因投标人原因提前泄露投标报价，是投标人的责任。

3.3《投标文件》内容不完整、编排混乱导致《投标文件》被误读、漏读或者查找不到相关内容的，是投标供应商的责任。
3.4《投标文件》因字迹潦草或表达不清所引起的后果由投标供应商负责。
3.5投标供应商没有按照本章节 “投标文件组成”要求提供全部资料，或者没有仔细阅读招标文件，或者没有对招标文件在各方面的要求作出实质性响应是投标供应商的风险，由此造成的一切后果由投标供应商自行承担。

    4.投标报价

4.1、供应商应按招标文件中《开标一览表》填写报价。投标供应商在线制作投标文件时《开标一览表》中填写的金额与解密后“电子加密投标文件”中《开标一览表》填写的金额不一致的，以解密后“电子加密投标文件”中《开标一览表》填写的金额为准，投标供应商拒绝接受此调整的，按无效投标处理。
4.2、本次招标只允许有一个报价，有选择的报价将不予接受。

4.3、供应商对在合同执行中，除招标文件规定的由中标供应商负责的工作范围以外需要甲方协调或提供便利的工作应当在投标文件中说明。

5、投标文件的有效期

5.1自开标日起90天内，投标文件应保持有效。有效期短于这个规定期限的投标将被拒绝。

5.2在特殊情况下，采购人可与供应商协商延长投标文件的有效期，这种要求和答复均应以书面形式进行。

5.3供应商可拒绝接受延期要求而不会导致处罚。同意延长有效期的供应商不能修改投标文件。

6、投标文件的签章

6.1《投标文件》的签章：电子签章。采购文件所指的加盖单位公章为电子签章。
6.2《投标文件》应由投标供应商法定代表人（负责人）或其授权代表签字（或盖章），并时加盖投标供应商公章。

6.3电子签章操作指南详见采购公告附件《供应商项目采购-电子招投标操作指南》。
7、投标文件的形式

7.1投标文件的形式：见投标通知(邀 请)书；

7.2“电子加密投标文件”：“电子加密投标文件”是指通过“政采云电子交易客户端”完成投标文件编制后生成并加密的数据电文形式的投标文件。

7.3“备份投标文件”：“备份投标文件”是指与“电子加密投标文件”同时生成的数据电文形式的电子文件（备份标书），其他方式编制的“备份投标文件”视为无效的“备份投标文件”。

8、投标文件的份数

8.1投标文件的份数：见投标通知(邀 请)书。

五、投标

1、投标文件的上传和递交

1.1“投标文件”的上传、递交：见投标通知(邀 请)书。

2、“电子加密投标文件”解密和异常情况处理

2.1“电子加密投标文件”解密：见投标通知(邀 请)书。

3、投标文件的补充、修改或撤回

3.1供应商应当在投标截止时间前完成投标文件的上传、递交，并可以补充、修改或者撤回投标文件。补充或者修改投标文件的，应当先行撤回原文件，补充、修改后重新上传、递交。投标截止时间前未完成上传、递交的，视为撤回投标文件。投标截止时间后递交的投标文件，“政府采购云平台”将予以拒收。

3.2投标截止时间后，投标供应商不得撤回、修改《投标文件》。

4、投标文件的备选方案

4.1投标供应商不得递交任何的投标备选（替代）方案，否则其投标文件将作无效标处理。与“电子加密投标文件”同时生成的“备份投标文件”不是投标备选（替代）方案。

六、开标和评标

一）开标

1、开标形式

1.1 采购组织机构将按照招标文件规定的时间通过“政府采购云平台”组织开标、开启投标文件，所有供应商均应当准时在线参加。

2、开标准备

2.1开标的准备工作由采购组织机构负责落实；

2.2采购组织机构将按照招标文件规定的时间通过“政府采购云平台”组织开标、开启投标文件，所有供应商均应当准时在线参加。投标供应商如不参加开标大会的，视同认可开标结果，事后不得对采购相关人员、开标过程和开标结果提出异议，同时投标供应商因未在线参加开标而导致投标文件无法按时解密等一切后果由供应商自己承担。

3、开标流程（两阶段）
3.1开标第一阶段

（1）向各投标供应商发出电子加密投标文件【开始解密】通知，由供应商按招标文件规定的时间内自行进行投标文件解密。投标供应商在规定的时间内无法完成已递交的“电子加密投标文件”解密的，如已按规定递交了备份投标文件的，将由采购组织机构按“政府采购云平台”操作规范将备份投标文件上传至“政府采购云平台”，上传成功后，“电子加密投标文件”自动失效；

（2）投标文件解密结束，发送各投标人组织签署《政府采购活动现场确认声明书》；

（3）开启投标文件，进入资格审查；

（4）开启资格审查通过的投标供应商的商务技术文件进入符合性审查、商务技术评审；

（5）第一阶段开标结束。
备注：开标大会的第一阶段结束后，采购人或采购代理机构将对依法对投标供应商的资格进行审查，资格审查结束后进入符合性审查和商务技术的评审工作，具体见本章节“投标供应商资格审查”相关规定。

3.2开标大会第二阶段

（1）符合性审查、商务技术评审结束后，举行开标大会第二阶段会议。首先公布符合性审查、商务技术评审无效供应商名称及理由；公布经商务技术评审后有效投标供应商的名单，同时公布其商务技术部分得分情况。

（2）开启符合性审查、商务技术评审有效投标供应商的《报价文件》，公布开标一览表有关内容。供应商签字确认（10分钟内不予确认的视为无异议）唱标结束后，由评标委员会对报价的合理性、准确性等进行审查核实。

（3）评审结束后，公布中标（成交）候选供应商名单，及采购人最终确定中标或成交供应商名单的时间和公告方式等。

特别说明：如遇“政府采购云平台”电子化开标或评审程序调整的，按调整后程序执行。

4、投标供应商资格审查

4.1开标大会第一阶段结束后，采购人或采购代理机构首先依法对各投标供应商的资格进行审查，审查各投标供应商的资格是否满足招标文件的要求。采购人或采购代理机构对投标供应商所提交的资格证明材料仅负审核的责任。如发现投标供应商所提交的资格证明材料不合法或与事实不符，采购人可取消其中标资格并追究投标供应商的法律责任。
4.2投标供应商提交的资格证明材料无法证明其符合招标文件规定的“投标供应商资格要求”的，采购人或采购代理机构将对其作资格审查不通过处理（无效投标），并不再将其投标提交评标委员会进行后续评审。

4.3单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商参加同一合同项下的政府采购活动的，相关投标供应商均作资格无效处理。

二）评标

2.1评标由采购人依法组建的评标委员会负责，并独立履行下列职责：
1）审查投标文件是否符合招标文件要求，并作出评价；

2）要求投标供应商对投标文件有关事项作出解释或者澄清；

3）根据采购人授权确定中标供应商；

 4）向采购代理机构或者有关部门报告非法干预评标工作的行为。

2.2、评标应当遵循下列工作程序：

    1）投标文件初审。初审分为资格性检查和符合性检查。
   （1)资格性检查。依据法律法规和招标文件的规定，对投标文件中的投标供应商资格文件、投标保证金等进行审查，以确定投标供应商是否具备投标资格。

   （2)符合性检查。依据招标文件的规定，从投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行审查，以确定是否对招标文件的实质性要求作出响应。

    2）澄清有关问题。对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会可以书面形式要求供应商作出必要的澄清、说明或者纠正。供应商的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，由其授权的代表签字，并不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

3）比较与评价。按招标文件中规定的评标方法和标准，对资格性检查和符合性检查合格的投标文件进行综合评估，综合比较与评价。

2.4、评标委员会发现投标文件有下列情形之一的属于重大偏差(评标委员会按少数服从多数原则认定),按照无效投标处理：

1）未按招标文件要求编制或字迹模糊、辨认不清的投标文件；

2）投标文件存在一个或一个以上备选（替代）投标方案的；仅提交“备份投标文件”的；

3）没有按招标文件格式要求加盖有效公章、无法定代表人（负责人）（或授权代表）签字或印章（具体格式见招标文件附件—投标文件格式）；

4）投标文件未有效授权，法定代表人（负责人）授权委托书等填写不完整或有涂改的；

5）供应商商务技术投标文件中出现投标产品的本项目报价；

6）文件组成内容不齐全，本招标文件规定必须提供而未提供的（属于资格审查范围的除外）；明显不符合要求的投标文件；

7）付款方式、服务期出现负偏差的；

8）投标文件附有采购人不能接受的条款；

9）不符合招标文件中规定的实质性要求的投标文件，是否为偏离实质性要求由评标委员会认定。

10）评标委员会认为供应商的报价明显低于其他通过符合性审查供应商的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；供应商不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。
11）有下列情形之一的，视为投标供应商串通投标，其投标无效：

　　（一）不同投标供应商的投标文件由同一单位或者个人编制；

　　（二）不同投标供应商委托同一单位或者个人办理投标事宜；

　　（三）不同投标供应商的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

　　（四）不同投标供应商的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

　　（五）不同投标供应商的投标文件相互混装；　　
12）其他经评标委员会认定的未能在实质上响应的或违反国家有关规定的投标文件。
2.5、实质上没有响应招标文件要求的投标将被拒绝。供应商不得通过修正或撤消不合要求的偏离从而使其投标成为实质上响应的投标。

2.6、评标委员会对投标文件的判定，只依据投标内容本身，不依靠开标后的任何外来证明。

2.7、评标委员会在评标中，不得改变招标文件中规定的评标标准、方法和中标条件。

3.投标文件的澄清

3.1对于投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会将以书面形式（或通过“政府采购云平台”在线询标）的形式要求投标供应商在规定的时间内作出必要的澄清、说明或者补正，投标供应商澄清、说明或补正时间为30分钟。

3.2投标供应商的澄清、说明或者补正应当采用书面（或通过“政府采购云平台”在线答复）形式提交，并加盖公章，或者由法定代表人（负责人）或其授权的代表签字。投标供应商的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

4、在采购中，出现下列情形之一的，应予废标：
(1) 截止时间及评审期间，出现有效供应商不足三家的，作流（废）标处理，并重新组织招标。 

(2)出现影响采购公正的违法、违规行为的；
(3)报价均超过预算，不能支付的；
(4)因重大变故，采购任务取消的。

5、可中止电子交易活动的情形

采购过程中出现以下情形，导致电子交易平台无法正常运行，或者无法保证电子交易的公平、公正和安全时，采购组织机构可中止电子交易活动：
1）电子交易平台发生故障而无法登录访问的；
2）电子交易平台应用或数据库出现错误，不能进行正常操作的；
3）电子交易平台发现严重安全漏洞，有潜在泄密危险的；
4）病毒发作导致不能进行正常操作的；
5）其他无法保证电子交易的公平、公正和安全的情况。
出现前款规定情形，不影响采购公平、公正性的，采购组织机构可以待上述情形消除后继续组织电子交易活动；影响或可能影响采购公平、公正性的，应当重新采购。

6、评标原则

评标委员会按照招标文件的要求和条件对投标文件进行资格、商务和技术评估，综合比较与评价。

评标办法具体见本招标文件第七部分。

7、评标过程中遇到特殊情况，由评标委员会遵循公开、公正原则，采取投票方式按照少数服从多数原则决定。

七、授予合同

1、决标

评标结束后，评标委员会按照招标文件确定的评标办法，根据采购人授权确定中标供应商。

2、中标通知书

2.1、招标机构在浙江政府采购网和平阳县政府门户网站公共资源交易网上公告中标结果。
2.2、中标供应商须在中标结果公告后主动联系采购机构领取中标通知书（中标通知书可以邮寄）；中标通知书对采购人和中标供应商具有法律约束力。中标通知书发出后，采购人改变中标结果或者中标供应商放弃中标的，应当承担法律责任。

3、评标委员会对未中标的供应商不作落标原因解释。

4、签订合同

4.1、中标供应商领取中标通知书后与采购人签订合同（采购结果公告发出后30日内）。中标供应商未经采购人许可，在规定时间内未与采购人签订合同，则视为拒签合同。

4.2、招标文件、中标供应商的投标文件及投标修改文件、评标过程中有关澄清文件及经双方签字的询标纪要（承诺）和中标通知书均作为合同附件。

4.3 拒签合同的责任

中标供应商接到中标通知书后，在规定时间内借故否认已经承诺的条件而拒签合同，以投标违约处理，并赔偿采购人由此造成的直接经济损失；采购人重新组织招标的，所需费用由原中标供应商承担。采购人无故不与供应商签订合同的应当承担相应的法律责任。

5、招标代理服务费

5.1中标供应商在领取中标通知书前向招标代理咨询机构支付招标代理咨询费（根据《招标代理服务收费管理暂行办法》(计价格【2002】1980号文)货物类收费标准计取），招标代理咨询费包含在投标总价中，招标代理咨询服务费不需在报价中单列，请投标供应商在报价中予以考虑。
招标代理服务费汇入以下帐号：

开户银行：中国建设银行股份有限公司平阳支行营业部
开户名称：嘉吉(温州)建设工程咨询有限公司

开户帐号：33001627135053000428
第四部分  政府采购政策功能相关说明
一、小、微企业（含监狱企业、残疾人福利性单位）扶持政策说明
1、文件依据
（1）关于印发《政府采购促进中小企业发展管理办法》的通知（财库〔2020〕46号）

（2）浙江省财政厅、浙江省经济和信息化委员会《关于简化中小企业类别确认流程有关事项的通知》(浙财采监[2018]2号)

（3）浙江省省财政厅《关于开展政府采购供应商网上注册登记和诚信管理工作的通知》（浙财采监〔2010〕8号)

（4）《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）

（5）财政部、司法部《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）

（6）《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 
2、享受小微企业价格折扣应具备的条件与价格折扣比例
（1）符合中小企业划分标准；
（2）提供本企业制造的货物、承担的工程或者服务，或者提供其他中小企业制造的货物。本项所称货物不包括使用大型企业注册商标的货物。
  中小企业划分标准，是指国务院有关部门根据企业从业人员、营业收入、资产总额等指标制定的中小企业划型标准。
  小型、微型企业提供中型企业制造的货物的，视同为中型企业。
（3）本项目对小型和微型企业产品的价格给予6%的扣除，用扣除后的价格参与评审。
3、享受小微企业价格折扣应提供以下证明材料（投标文件技术资信标中，缺一不可）：
（1）《中小企业声明函》（原件，加盖供应商公章，格式见附件）
4、享受监狱企业价格折扣应提供以下证明材料（投标文件技术资信标中，不提供的不享受价格折扣）：

（1）监狱企业参加政府采购活动时，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件（原件或复印件加盖公章）。在政府采购活动中，监狱企业视同小型、微型企业，享受评审中价格扣除政策。
5、享受残疾人福利性单位格折扣应提供以下证明材料（投标文件技术资信标中，不提供的不享受价格折扣）：

（1）残疾人福利性单位声明函；

6、非单一产品采购，无法核实（按投标文件资料）全部货物均为小微企业（含监狱企业、残疾人福利性单位）制造；或小微企业（含监狱企业、残疾人福利性单位）提供其他制造商制造的货物且无法核实（按投标文件资料）制造商是否为小微企业（含监狱企业、残疾人福利性单位）的，不享受价格折扣。
中小企业声明函（货物）
本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小 企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司 （联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，提 供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业 （含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业） 的具体情况如下：
 1. （标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业） 行业；制造商为（企业名称），从业人员    人，营业收入为      万元，资产总额为      万元（注1），属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2. （标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业） 行业；制造商为（企业名称），从业人员    人，营业收入为      万元，资产总额为      万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

 …… 

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。 

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依 法承担相应责任。 

企业名称（盖章）： 
日 期：
注1：从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。
残疾人福利性单位声明函
本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。
本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。
               单位名称（盖章）：
       日  期：
备注说明：
1、如中标，将在中标公示中将此残疾人福利性单位声明函予以公示，接受社会监督；
2、供应商提供的《残疾人福利性单位声明函》与事实不符的，依照《政府采购法》第七十七条第一款的规定追究法律责任。
二、节能、环保产品优先（强制）采购政策说明
1、政策依据
（一）《国务院办公厅关于建立政府强制采购节能产品制度的通知》(国办发[2007]51号)
（二）财政部、发展改革委发布的《节能产品政府采购实施意见》(财库[2004]185号)
（三）财政部、原环保总局印发的《环境标志产品政府采购实施的意见》（财库 [2006]90号）
2、供应商投标货物属于节能、环保优先（强制）采购范围的，须提供相关证明材料
第五部分     合同格式（仅供参考）
        年    月    日，平阳县新鳌城市建设有限公司以公开招标方式对 鳌江镇梅源卫生院智慧健康站医疗设备项目采购进行了采购。经   （相关评定主体名称）   评定，   （中标供应商名称）为该项目中标供应商。现于中标通知书发出之日起三十日内，按照采购文件确定的事项签订本合同。
根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国政府采购法》等相关法律法规之规定，按照平等、自愿、公平、诚实信用和绿色的原则，经   （采购人）   (以下简称：甲方)和   （中标供应商名称）   (以下简称：乙方)协商一致，约定以下合同条款，以兹共同遵守、全面履行。
第一条：采购清单及合同价格

中标供应商保证提供如下内容的合格产品：        金额单位：人民币元

	序号
	项目名称
	技术参数
	计量单位
	数量
	单价
	合计
	备注

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	合同总计（人民币）
	小写：                          大写：               


第二条：质量标准和要求

（一）为保证质量，投标供应商需保证投标产品参数的真实性，供货时采购人及第三方单位（如有）将进行如实核对，如查实投标产品技术参数有弄虚作假，将上报采购主管部门，废除其中标人资格并保留追究责任的权利；
（二）为保证工质量，本项目采购人及第三方单位（如有）将对到货设备进行严格验收，如实际安装设备达不到招标文件技术要求或安装型号参数与投标文件不一致的，做验收不通过处理，对此采购人有权无条件取消合同并不予退还履约保证金；供应商到货及安装、退货等所造成的损失自行承担；
第三条：权利瑕疵担保

1、中标供应商保证对其出售的货物或服务享有合法的权利。

2、中标供应商保证在其出售的货物或服务上不存在任何未曾向采购人透露的担保物权，如抵押权、质押权、留置权等。

3、中标供应商保证其所出售的货物或服务没有侵犯任何第三人的知识产权和商业秘密等权利。

 4、如采购人使用该货物或服务构成上述侵权的，则由中标供应商承担全部责任。

第四条：包装要求

    1、中标供应商所提供的全部货物均应按标准保护措施进行包装，这类包装应适应于远距离运输、防潮、防震、防锈和防野蛮装卸等要求，以确保货物安全无损地运抵指定现场。

 2、每一个包装箱内应附一份详细装箱单、质量证书和保修保养证书。

第五条：完工期限

合同签订后    个日历天内完成供货、安装，调试及项目涉及货物的全部验收工作。

第六条：安装施工：需供应商提供技术人员安装调试

安装施工地点：按采购单位要求。

安装施工标准：符合我国国家有关技术规范要求和技术标准。

安装施工过程中发生的费用由成交供应商负责。

供应商应在投标文件中提供其安装调试过程中使用单位需配合的内容。

第七条：验收

中标供应商已按合同规定提供了符合采购文件规定的要求的货物，并经采购人组织检验合格，所有的技术资料和清单已向采购人提交并被接受，验收视为合格，若因中标供应商质量问题等导致验收不合格，中标供应商应及时予以处理，直至验收合格，期间发生的一切费用由中标供应商承担，采购人保留向中标供应商索赔的权利。
第八条：服务期
1)免费质保期为两年（除投标文件另外规定的），质保期从验收合格交付使用之日起算。

2)提供质保期内巡视保养措施、时间。

3)质保期内因设备本身缺陷造成各种故障应由供应商免费技术服务和维修。

4)投标供应商在投标响应文件中说明质保期内提供的服务计划及培训计划。
第九条：履约保证金

合同签订后7个工作日内，中标供应商提供合同价的1%金额作为履约保证金（以保函或转账汇款的形式提供）。在合同履约到期且无异议情况下30日内无息退还。
第十条：付款方式： 

（1）预付款：在合同生效后7个工作日内，采购人向中标供应商支付合同价的30%作为预付款。中标供应商按采购人要求进行工作，每次工作完毕后，采购人及相关单位安排对其验收。如验收达不到相关规定的质量标准，中标供应商须返工至符合要求为止，否则采购人不予支付。

①在签订合同时，中标人明确表示无需预付款或者主动要求降低预付款比例的，采购单位可按中标人的意见执行。

②在签订合同时，中标人要求预付款的。采购单位有权要求中标人提供银行、保险公司等金融机构出具的预付款保函或其他担保措施。
（2）货物进场安装并全部完成后采购方支付至合同价的90%；项目整体验收合格，采购方向供应商支付至合同总价的100%，并且无息退还履约保证金；（具体按合同约定）
第十一条：辅助服务

中标供应商应提交所提供货物或服务的技术文件，包括相应的每一套中文技术文件，例如：产品目录、图纸、操作手册、使用说明、维护手册和/或服务指南。这些文件应包装好随同货物一起发运。

     中标供应商还应提供下列服务：

    （1）现场安装、施工、启动监督及技术支持；

    （2）在厂家和/或项目现场就货物的指导安装、启动、运营、维护对采购人操作人员进行培训。辅助服务的费用包含在合同价中，采购人不再另行支付。

第十二条：补救措施和索赔

1、采购人有权根据权威质量检测部门出具的检验报告向中标供应商提出索赔。

2、在质量保证期内，如果中标供应商对缺陷负有责任而采购人提出索赔，中标供应商应按照采购人同意的下列一种或多种方式解决索赔事宜，并且采购人可以收取中标供应商合同总价3%的违约金：

（1） 中标供应商返工并将施工款退还给采购人，由此发生的一切费用和损失由中标供应商承担。

（2） 根据质量状况以及采购人所遭受的损失，经过甲乙双方商定降低项目价格。

（3） 中标供应商应在接到采购人通知后负责采用符合合同规定的规格、质量和性能要求的新零件、部件和设备来更换有缺陷的部分或修补缺陷部分，其费用由中标供应商负担。同时，中标供应商应在约定的质量保证期基础上相应延长修补和/或更换件的质量保证期。

3、如果在采购人发出索赔通知后十天内中标供应商未作答复，上述索赔应视为已被中标供应商接受。如果中标供应商未能在采购人发出索赔通知后十天内或采购人同意延长的期限内，按照上述规定的任何一种方法采取补救措施，采购人有权从应付货款中扣除索赔金额，如不足以弥补采购人损失的，采购人有权进一步要求中标供应商赔偿。

第十三条：履约延误

    1、中标供应商应按照《合同》规定的时间、地点交货和提供服务。

    2、在履行《合同》过程中，如果中标供应商可能遇到妨碍按时提供服务的情况时，应及时将拖延的事实、可能拖延的期限和理由通知采购人。采购人在收到中标供应商供应商通知后，应尽快对情况进行评价，并确定是否同意延期提供服务。

3、如中标供应商无正当理由而拖延，经协商无效,采购人有权追究中标供应商的违约责任。延期违约责任按每延期一天罚款1000元处理，如果超出合同规定期限10天，则采购人可以终止合同，并收取中标供应商合同总价3%的违约金。

 第十四条：不可抗力

    1、如果合同各方因不可抗力而导致合同实施延误或不能履行合同义务的话，不应该承担误期赔偿或不能履行合同义务的责任。

    2、本条所述的“不可抗力”系指那些双方不可预见、不可避免、不可克服的事件，但不包括双方的违约或疏忽。这些事件包括但不限于：战争、严重火灾、洪水、台风、地震、国家政策的重大变化，以及双方商定的其他事件。

    3、在不可抗力事件发生后，当事方应尽快以书面形式将不可抗力的情况和原因通知对方。合同各方应尽可能继续履行合同义务，并积极寻求采取合理的措施履行不受不可抗力影响的其他事项。合同各方应通过友好协商在合理的时间内达成进一步履行合同。

第十五条：争议的解决

1、合同在履行过程中发生争议时，甲方与乙方及时协商解决。协商不成时，向平阳县人民法院进行诉讼。

2、对于因违反或终止合同而引起的损失、损害的赔偿，由甲方与乙方友好协商解决，经协商仍未能达成一致的，向平阳县人民法院进行诉讼。第十六条：违约处理

    1、在采购人对中标供应商违约而采取的任何补救措施不受影响的情况下，采购人可在下列情况下向中标供应商发出书面通知书，提出终止部分或全部合同。

   （1）中标供应商提供的产品质量、配置不符合国家规定和承诺的标准；

（2）中标供应商没有按承诺的时间供货、维修或提供其他服务；

   （3）中标供应商没有按承诺的价格或优惠率签订合同并供货；

    2、如果采购人根据上述的规定，终止了全部或部分合同，采购人可以依其认为适当的条件和方法购买与未完成服务类似的服务，中标供应商应对购买类似服务所超出的那部分费用负责。但是，中标供应商应继续执行合同中未终止的部分。

第十七条：合同转让和分包

    除采购人事先书面同意外，中标供应商不得转让和分包其应履行的合同义务。
第十八条：本项目有下列情形的，采购人有权终止合同：
（一）合同生效：本合同自甲乙双方法定代表人签字、盖章之日起生效。
（二）合同终止：本项目有下列情形的，采购人有权终止合同：
1）本项目遇不可抗力影响或法律、法规、国家政策重大调整影响合同无法执行的；
2）中标供应商对监管人员，考核成员有行贿或其它利益输送行为的。
3）按相关法律、法规、招标文件规定及考核办法，有下列情形之一的，采购人有权终止合同：
（1）全年有两次被严重警告或三次被警告（含一次严重警告，两次警告）的承包单位，采购人有权无责任终止采购合同。
（2）二次平均考核得分率低于75%（不含）的，采购人有权无责任终止采购合同。
（3）经有关部门认定严重违反劳动法，造成恶劣影响的；或其它因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚的。
（4）其它弄虚作假及其他不正当行为。
（5）合同履约期间，中标供应商法人组织破产，或重组变更法人主体的；
（6）根据招标文件及合同约定，其它终止合同的规定，其它法律规定的终止情形。
（7）由于中标供应商原因造成采购人经济损失的，所造成的损失由中标供应商承担；同时采购人有权终止合同。
同。
附件：《考核评分细则》（采购人可根据项目实际进行调整）
	被考核单位：

	项目名称：

	考核人：

	考核内容
	分值
	扣分原因
	得分

	1、是否在约定的时间内完成采购人指派的任务
	20
	
	

	2、是否有固定人员承担安装任务
	10
	
	

	3、是否存在安全隐患
	10
	
	

	4、过程中发现重大问题是否及时进行沟通
	10
	
	

	5、验收成果是否准确
	10
	
	

	6、安装工程的质量及满意度
	15
	
	

	7、是否按国家有关规定执行
	10
	
	

	8、响应文件中承诺的相关内容是否到位
	15
	
	

	总得分
	100
	

	考核实施办法：

1.每季度考核一次，考核满分100分。考核总得分≥80分，视为当次考核合格。考核总得分＜80分，每分扣200元，在款项支付中扣除；考核总得分＜75分，视为当次考核不合格。

2.若在合同期内发生累计二次未按采购人要求及时完成，采购人有权单方面解除合同，不再支付剩余合同价款并没收其履约保证金。累计二次平均考核得分率低于75%（不含）的，采购人有权无责任终止采购合同，并不予退还履约保证金。

3.因成交供应商原因（包括但不限于质量、安全、工期延误等原因），造成采购人损失的，由成交供应商承担相关责任，成交供应商违规罚款可达合同总金额的20%。


第十九条：合同生效

1、如上述文件与本合同有不符之处，以有利于采购人的为准。

2、本合同在双方法定代表人或授权代表签署，甲、乙双方加盖印章后合同鉴证后生效。

3、本合同一式伍份，甲乙双方各执贰份，代理公司壹份。
4、合同的解释：本合同的解释权在平阳县新鳌城市建设有限公司。
第二十条：合同修改

除了双方签署书面修改合同，并成为本合同不可分割的一部分之外，本合同条件不得有任何变化或修改。

第二十一条 合同附件

    下列文件与本合同具有同等法律效力：

1、采购人的采购文件与采购补充文件；

2、中标供应商投标文件；

 3、询标纪要和承诺书；（如有）
4、中标通知书。
采购人(盖章)：                                          中标供应商（盖章）

法定代表人：                                            法定代表人：

开户银行：                                              开户银行：

开户名称：                                              开户名称：

账号：                                                  账号：

签约日期：                                        签约地点：
第六部分    附件—投标文件格式

（未提供格式的由供应商自拟）
重要提示：
（1）本章节中有提供格式的，供应商可参照本章节提供的格式进行编制（格式中要求提供相关证明材料的还需后附相关证明材料）。并按格式要求在指定位置根据要求进行电子签章，否则视为未提供；
（2）本章节未提供格式的，请各投标单位自行拟定格式，并加盖单位公章，否则视为未提供；
一、“资格文件”格式
1.1 “资格文件”封面
鳌江镇梅源卫生院智慧健康站医疗设备项目采购
投 标 文 件
（资格文件）

	项目编号：

	供应商名称（盖章）：_______________________________________

	供应商地址：_______________________________________________

	法定代表人（负责人）或其授权代表（签字或盖章）：________________

	日期：__________________________________________________________


1.2供应商资格审查声明函

供应商资格审查声明函
平阳县新鳌城市建设有限公司：
我公司郑重声明，我公司参加鳌江镇梅源卫生院智慧健康站医疗设备项目采购（项目编号：     ）的政府采购活动中所提交的《资格文件》所有内容真实、有效，不存在提供虚假材料的行为。如有违反，愿承担一切责任。

特此声明！
供应商名称（盖章）：_________________________________________
法定代表人（负责人）或其授权代表（签字或盖章）：_________________________
日期：________年____月____日
1.3具有独立承担民事责任能力的证明材料
企业法人营业执照
	资格要求：具有独立承担民事责任能力

证明材料：企业营业执照（提供复制件加盖供应商公章）或供应商为依法允许经营的事业单位的，应提交事业单位法人证书（提供复制件加盖供应商公章）

备注：金融、保险、通讯等特定行业的全国性企业所设立的区域性分支机构，以及个体工商户、个人独资企业、合伙企业参加本项目投标的，除上述提供自身企业营业执照外，还须提供总公司（总机构）授权书或房产权证或其他有效财产证明材料（提供复制件加盖供应商公章）。


1.4具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度的证明材料
最近一年度财务报告

	资格要求：具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度

证明材料：最近一年度财务报告（或审计机构审计的财务会计报表，包括资产负债表、现金流量表、利润表和财务情况说明书的复印件或银行资信证明。）
（供应商成立时间未满一年的可以不提供，提供复制件加盖供应商公章）



1.5具有履行合同所必需的设备和专业技术能力的承诺函： 

供应商具有履行合同所必需的设备和专业技术能力的承诺函
平阳县新鳌城市建设有限公司：
我方郑重声明，我方具有履行鳌江镇梅源卫生院智慧健康站医疗设备项目采购（项目编号：    ）合同所必需的设备和专业技术能力，如中标，我方将按我方响应文件承诺，保证合同顺利履行。如有虚假或隐瞒，愿意承担一切后果。

特此承诺
供应商名称（盖章）：__________________________________________
法定代表人（负责人）或其授权代表（签字或盖章）：_________________________
日期：________年____月____日
1.6有依法缴纳税收和社会保障金的良好记录的证明材料
缴纳税收证明资料（提供下列之一证明材料）：

①《税务登记证》复印件（实行营业执照、组织机构代码证、税务登记证“三证合一”或者营业执照、组织机构代码证、税务登记证、社会保险登记证和统计登记证“五证合一”登记模式的，提供营业执照）；②提交投标文件截止时间前三个月依法缴纳税收的证明（纳税凭证复印件）；③委托他人缴纳的委托代办协议和提交投标文件截止时间前三个月中任意一个月的缴纳证明（收据复印件）；④法定征收机关出具的依法免缴税收的证明。

4.2缴纳社会保险证明资料（提供下列之一证明材料）：

①《社会保险登记证》复印件（实行营业执照、组织机构代码证、税务登记证、社会保险登记证和统计登记证“五证合一”登记制度的，提供营业执照）；②提交投标文件截止时间前三个月中任意一个月依法缴纳社会保险的证明（缴费凭证复印件）；③委托他人缴纳的委托代办协议和提交投标文件截止时间前三个月中任意一个月的缴纳证明（收据复印件）；④法定征收机关出具的依法免缴保险费的证明。
（提供复制件加盖供应商公章）

1.7参加本次采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录的承诺函：
供应商参加本次政府采购项目前三年内在经营活动中没有重大违法记录的承诺函

平阳县新鳌城市建设有限公司：
我方        （供应商名称）             在参加鳌江镇梅源卫生院智慧健康站医疗设备项目采购（项目编号：         ）采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录（没有因违法经营受到刑事处罚，没有被责令停产停业、被吊销许可证或者执照、被处以较大数额罚款等行政处罚，没有因被列为失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件而被限制参加政府采购，没有因违法经营被禁止参加政府采购活动的期限未满情形）。如有虚假或隐瞒，采购人可取消我方任何资格（投标/谈判/中标（成交）/签订合同），我方对此无任何异议，并愿意承担一切后果和责任。

特此声明

供应商名称（盖章）：__________________________________________
法定代表人（负责人）或其授权代表（签字或盖章）：_________________________
日期：________年____月____日

1.8与参加本次项目同一合同项下政府采购活动的其他供应商不存在单位负责人为同一人或者直接控股、管理关系的承诺函：

与参加本次项目同一合同项下政府采购活动的其他供应商不存在单位负责人为同一人或者直接控股、管理关系的承诺函
平阳县新鳌城市建设有限公司： 
我方郑重承诺，我方此次参加鳌江镇梅源卫生院智慧健康站医疗设备项目采购（项目编号：   ）的投标，与参加本次项目同一合同项下政府采购活动的其他供应商不存在单位负责人为同一人或者直接控股、管理关系。如有虚假或隐瞒，愿意承担一切后果。

特此承诺
供应商名称（盖章）：__________________________________________
法定代表人（负责人）或其授权代表（签字或盖章）：_________________________
日期：________年____月____日
1.9没有失信行为的承诺函
投标供应商没有失信记录承诺函
平阳县新鳌城市建设有限公司：
我公司郑重承诺：到本项目投标截止时间为止，我公司未被“信用中国”（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人名单、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。如有隐瞒，愿承担一切责任。

特此声明
供应商名称（盖章）：__________________________________________
法定代表人（负责人）或其授权代表（签字或盖章）：_________________________
日期：________年____月____日
1.10法定代表人授权书

法定代表人授权书

平阳县新鳌城市建设有限公司：

本授权委托书声明：我   （法定代表人姓名）   系   （供应商全称）  的法定代表人，现授权委托  （单 位 名 称）   的  （授权代表姓名）  为我公司法定代表人授权代表，参加贵处组织的  招标项目名称（括号中填写项目编号）  项目投标，全权处理本次招投标活动中的一切事宜，我承认授权代表全权代表我所签署的本项目的投标文件的内容。

授权代表无转授权，特此授权

授权代表：         性别 ：      年龄：    

身份证号码：                          职务：      

详细通讯地址：                  邮政编码：           

电话：                    传真：                    

供应商：                                   （盖章）
法定代表人（负责人）：                  （签字或盖章）
授权委托日期：     年     月     日
	授权代表身份证复印件或影印件粘贴处




注：法定代表人（负责人）必须签字或盖章，否则做无效标处理。

二、“报价文件”格式
2.1 “报价文件”封面
鳌江镇梅源卫生院智慧健康站医疗设备项目采购
投 标 文 件
（报价文件）

	项目编号： 

	供应商名称（盖章）：_______________________________________

	供应商地址：_______________________________________________

	法定代表人（负责人）或其授权代表（签字或盖章）：___________________

	日期：__________________________________________________________

	

	开标前不得启封


2.2开标一览表 

开标一览表
供应商名称：                                         招标编号：

	项目名称
	投标报价

	鳌江镇梅源卫生院智慧健康站医疗设备项目采购
	大写：

小写：


   注：▲报价一览表中报价为符合采购文件要求的项目总价（含税等费用），招标代理费及其它需要的费用。

▲不提供此表格的将视为没有实质性响应采购文件。
供应商全称（盖章）：

法定代表人（负责人）或授权代表（签字或签章）：
日期：
2.3详细分项报价表
详细分项报价表
项目名称：                                              项目编号：

	序 号
	名称
	产地/规格/型号
	数量
	单价
	合计

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	合计报价：
	


注：1. 表内合计价应与附件2.2“开标一览表”中的报价相一致。

2. 各项费用如已包含在别的费用中请注明“含”，若免费请注明“免”, 若没有请注明“无”。       

3.供应商须仔细填写报价明细表，供应商可以根据完成本项目所需提供软硬件产品及服务内容及其他所有费用自行编制。表格可以延续。
供应商全称（盖章）：

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

日期：

2.4随机备品备件、专用工具清单

随机备品备件、专用工具清单(如有)

	序 号
	名称
	产地/规格/型号
	数量
	单价
	备 注

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


供应商全称（盖章）：                  
2.5产品零件、易损件、备品备件报价表

产品零件、易损件、备品备件报价表

	序 号
	名称
	产地/规格/型号
	数量
	单价
	备 注

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


供应商盖章：           

本表为质保期满后供设备使用两年的必备的零件，易损件，专用工具的报价表。由投标商填写，费用不包括在投标总价中，也作为质保期满后采购人选购零件，易损件，专用工具的价格依据。
2.6中小企业声明函、监狱企业、残疾人福利性单位及其他相关的充分的证明材料

中小企业声明函及其相关的充分的证明材料
中小企业声明函（货物）
本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小 企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司 （联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，提 供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业 （含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业） 的具体情况如下：
 1. （标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业） 行业；制造商为（企业名称），从业人员    人，营业收入为      万元，资产总额为      万元（注1），属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2. （标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业） 行业；制造商为（企业名称），从业人员    人，营业收入为      万元，资产总额为      万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

 …… 

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。 

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依 法承担相应责任。 

企业名称（盖章）： 
日 期：
（注1）从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。    
填写说明：

1）投标人为中型、小型、微型企业的提供此函；

2）中型企业不享受价格扣除，小型、微型企业的行业类别由评审专家结合投标人出具的证明材料认定；经认定不符合小型、微型企业标准的，不享受价格扣除；

3）注：小型、微型企业参加政府采购活动时，应提供：a）《中小企业声明函》；上述证明材料提供不齐全的，不能享受价格扣除。
▲投标人提供的中小企业声明函与实际情况不符的，视为投标人提供虚假材料投标的，投标无效。

监狱企业声明函

【不属于监狱企业的无需填写、递交】

本公司郑重声明，根据《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》 （财库[2014]68 号）的规定，本公司为监狱企业。

根据上述标准，我公司属于监狱企业的理由为：         。

本公司为参加（    项目名称    ） （项目编号：      ）采购活动提供本企业提供服务。

本公司对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标人名称（盖章）：

日期：    年  月  日

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

       单位名称（盖章）：

       日  期：

扶持政策说明：

1、根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》的通知（财库〔2020〕46号），对小型或微型企业的投标报价给予6%的扣除，并用扣除后的价格计算价格评分。

2、监狱企业视同小微企业，参加本项目投标的，享受小微企业同等的价格扣除。【注：提供《监狱企业声明函》及其相关的充分的证明材料】。

3、残疾人福利性单位参加投标【提供《残疾人福利性单位声明函》】，视为小型、微型企业，享受小微企业政策扶持。

三、“商务技术文件”格式
3.1 “商务技术文件”封面
鳌江镇梅源卫生院智慧健康站医疗设备项目采购
投 标 文 件
（商务技术文件）

	项目编号：

	供应商名称（盖章）：_______________________________________

	供应商地址：_______________________________________________

	法定代表人（负责人）或其授权代表（签字或盖章）：___________________

	日期：__________________________________________________________

	


3.2供应商自评分指引表
	序号
	评分项目
	投标文件索引（页码）

	1
	
	

	2
	
	

	3
	
	

	4
	
	

	5
	
	

	6
	
	

	7
	
	

	8
	
	

	9
	
	

	10
	
	

	11
	
	

	
	
	

	
	
	


3.3供应商参与政府采购活动投标资格声明函
供应商参与政府采购活动投标资格声明函

	项目名称
	

	项目采购编号
	

	时    间
	投标截止时间：

	1、根据平阳县县属国有企业采购管理办法（试行）第十四条规定，我单位满足以下条件：

（一）具有独立承担民事责任的能力； 

（二）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度； 

（三）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力； 

（四）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录； 

（五）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录； 

（六）法律、行政法规规定的其他条件。 
2、根据财政部与有关部门联合签署了《关于对重大税收违法案件当事人实施联合惩戒措施的合作备忘录》(发改财金〔2014〕3062号)、《失信企业协同监管和联合惩戒合作备忘录》(发改财金〔2015〕2045号)、《关于对违法失信上市公司相关责任主体实施联合惩戒的合作备忘录》(发改财金〔2015〕3062号)、《关于对失信被执行人实施联合惩戒的合作备忘录》(发改财金〔2016〕141号)、《关于对安全生产领域失信生产经营单位及其有关人员开展联合惩戒的合作备忘录》(发改财金〔2016〕1001号)，依法限制相关失信主体参与政府采购活动。我单位承诺不存在上述文件规定依法限制参与政府采购的情况。

3、我单位承诺没有被各地、各级财政部门限制参加政府采购活动。

4、我单位承诺参与本项目政府采购活动3年内没有其它重大违法记录（重大违法记录，是指供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚）。
本公司所提交的本声明和陈述均是真实的、准确的。若与真实情况不符，本公司愿意承担由此而产生的一切后果。我方提供了全部能提供的资料和数据，我们同意遵照贵方要求出示有关证明文件。

	供应商名称（加盖公章）：

	法定代表人（负责人）或授权代表（签字或盖章）：

	签署日期：


3.4投标函

                         投  标  函

平阳县新鳌城市建设有限公司：
                          （供应商全称）授权               （授权代表名称）         （职务、职称）为授权代表，参加贵方组织的           （招标项目名称）（括号内填投标编号）招标的有关活动，为此：并对            项目（采购项目名称）进行投标。   

1、提供供应商须知规定的全部投标文件。
2、保证遵守招标文件中的有关规定和收费标准。
3、保证忠实地执行采购人、中标供应商双方所签的合同， 并承担合同规定的责任义务。

4、我方承诺按招标文件及采购人要求完成本项目。

5、供应商已详细审查全部招标文件，包括招标文件补充文件（如果有的话）。我方完全理解并同意放弃对这方面有不明及误解的权力。如果招标文件有相互矛盾之处，我方同意按采购人的理解处理。

6、利益冲突：我公司与本项目的采购人、招标代理机构没有任何的利害关系。

7、我公司近三年内没有行贿受贿记录，我公司符合《平阳县县属国有企业采购管理办法（试行）》第十四条对供应商的资格要求；我公司没有被政府采购管理部门限制参加投标。

8、愿意向贵方提供任何与该项投标有关的数据、情况和技术资料，完全理解贵方不一定接受最低价的投标或收到的任何投标。

9、本投标自开标之日起90天内有效。

10、与本投标有关的一切往来通讯请寄：
地址：                                   
邮编：               电话：                 传真：                 
供应商全称（盖章）：

法定代表人（负责人）或授权代表（签字或签章）：
日期：

不提供本函做无效投标处理。
3.5法定代表人授权书

法定代表人授权书
平阳县新鳌城市建设有限公司：

本授权委托书声明：我   （法定代表人姓名）   系   （供 应 商 名 称）  的法定代表人，现授权委托  （单 位 名 称）   的  （授权代表姓名）  为我公司法定代表人授权代表，参加贵处组织的  （招标项目名称，括号中填写项目编号）  项目投标，全权处理本次招投标活动中的一切事宜，我承认授权代表全权代表我所签署的本项目的投标文件的内容。

授权代表无转授权，特此授权

授权代表：             性别 ：             

年    龄：             职务：           

详细通讯地址：                   邮政编码：           

电话：                    传真：                      

供应商：                                              （盖章）

法定代表人（负责人）：                            （签字或签章）
授权委托日期：     年     月     日

	（授权代表身份证复印件或影印件）


注：法定代表人（负责人）必须签字或盖章，否则做无效标处理。
3.6投标供应商情况声明

投标供应商情况声明
1. 名称及概况：

（1）供应商名称：                           
（2）总部地址：                             
传真/电话号码：                        

（3）温州设立长期驻点办公地址（如有）：                        
     电话号码：                        
（4）成立或注册日期：                        
（5）实收资本：                              
（6）近期资产负债表（到        年    月    日止）

  1）固定资产：               
  2）流动资产：               
  3）长期负债：               
  4）流动负债：               
  5）净值：                   
（6）主要负责人姓名：                      
2．企业生产设备及规模：

3. 企业人员情况：

职工（在职）人数       人，其中技术人员       人，

4. 近三年的年营业总额                       
兹证明上述声明是真实、正确的、并提供了全部能提供的资料和数据，我们同意遵照贵方要求出示有关证明文件。

供应商名称                               （盖章）
法定代表人（负责人）姓名和职务                     
法定代表人（负责人）或授权代表（签字或签章）                           
签字日期                                 
电子邮件                                 

3.7商务偏离表、技术偏离表
商 务 偏 离 表
	序 号
	内容
	招标文件规范要求
	投标文件
对应规范
	备 注

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	


供应商盖章：

技术偏离表
	序 号
	内容
	招标文件规范要求
	投标文件
对应规范
	备 注

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	


供应商盖章：               
3.8  2019年1月1日以来的类似项目业绩证明

2019年1月1日以来的类似项目业绩证明
（按评标细则要求提供）（复印件加盖公章）

	序号
	项目名称
	项目地址
	合同内容
	合同总价
	签约日期
	发包方联系人
	联系电话
	获奖情况

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	


注：1、按评标细则要求提供（加盖单位公章）须附在商务技术投标文件中。
供应商名称（盖章）：                         
法定代表人（负责人）或授权代表（签字或盖章）：

日    期：

3.9节能（环保）产品清单        
节能环保产品声明函
(如有则提供)
本公司郑重声明，根据《节能产品政府采购实施意见》（财库〔2004〕185号，不含该期清单）、《关于环境标志产品政府采购实施的意见》（财库〔2006〕90号，不含该期清单）、《关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）、《关于印发节能产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕19号）、《关于印发环境标志产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕18号）、《市场监管总局关于发布参与实施政府采购节能产品、环境标志产品认证机构名录的公告》（2019年第16号）的规定，本公司声明如下：
1.本公司参加（招标项目名称，招标编号）的采购活动提供的      产品已列入《节能产品政府采购品目清单》。
2.本公司参加（招标项目名称，招标编号）的采购活动提供的      产品已列入《环境标志产品政府采购品目清单》。
本公司对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应法律责任。
投标供应商（盖章）：        
日期：                  
节能（环保）产品清单

(如有则提供)
（1）投标产品中节能产品明细清单
	制造商
	品牌
	产品名称、规格型号
	节字标志认证证书号
	节能产品认证证书有效截止日期
	数量/台

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


（2）投标产品中环保产品明细清单
	企业名称
	注册商标
	产品名称、规格型号
	中国环境标志认证证书编号
	认证证书有效截止日期
	数量/台

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


说明：1、表格可以延续。
供应商盖章：   
日 期：         

3.10供应商认为有必要提供的其他材料或说明（如有）
供应商认为有必要提供的其他材料或说明
项目名称：鳌江镇梅源卫生院智慧健康站医疗设备项目采购
项目编号：      

	


供应商名称（盖章）：____________________________________________

法定代表人（负责人）或其授权代表（签字或盖章）：____________________________
日期：________年____月____日
质量服务承诺书

致               （采购人）：
本公司    （供应商）对   （项目名称）项目做出如下承诺。

    如果我公司有幸成为   （项目名称）项目的中标人，将作出以下承诺：

一、本公司所提供的产品及其配件都是质量合格产品；

二、在招标文件要求的产品质保期内，对由质量问题的产品进行无条件技术服务直至满足使用方的项目使用需求；

本承诺书自开标日起至招标方与中标方合同结束之日均有效。

地址：　　　　　　　　　　　　　　　邮编：　　　　　　　
电话：　　　　　　　　　　　传真：　　　　　　　　

供应商授权代表姓名职务：　　　　　　
供应商名称（公章）：　　　　　　

法定代表人（负责人）或授权代表（签字或盖章）：

诚信投标承诺书

本企业郑重承诺：

为了积极配合采购人组织的 （项目名称） 招标工作，有效遏制不公平竞争和违规违纪问题的发生，确保招标工作的公平、公正、公开，我们保证认真贯彻《中华人民共和国政府采购法》、《政府采购货物和服务招标投标管理办法》和《关于进一步规范政府采购活动的若干意见》等法律及有关法规相关规定以及有关廉洁要求，特承诺如下事项：

1、自觉遵守国家法律法规及有关廉政建设制度。

2、主动了解采购人招投标纪律，积极配合采购人执行招投标廉政建设的有关规定。

3、不使用不正当手段妨碍、排挤其它供应商或串通投标。

4、按照本招标文件规定的方式进行投标，不隐瞒本单位投标资质的真实情况，投标资质符合规定。

5、不以任何方式向采购人员赠送礼品、礼金及有价证券；不宴请或邀请采购人的任何人参加高档娱乐消费、旅游、考察、参观等活动；不以任何形式报销采购人的任何人以及亲友的各种票据及费用；不进行可能影响招投标公平、公正的任何活动。

6、不向采购人及个人购置或提供通讯工具、交通工具和高档办公用品等。

7、不向采购人涉及招标的人员的配偶、子女分包此次招标项目。

8、不向采购人及个人支付好处费、介绍费。

9、一旦发现相关人员在招标过程中的索要财物等不廉洁行为，坚决予以抵制，并及时向有关纪检监察部门举报。

10、我们若违反上述承诺，愿接受取消供应商中标资格及其他任何形式的处理。

供应商全称(盖章)                    
法定代表人（负责人）或授权代表（签字或签章）          

日 期                               
第七部分   评标办法

根据《平阳县国有企业采购管理办法（试行）》等有关政府采购法规，结合本次采购的实际，按照公平、公正、科学、择优的原则选择中标供应商，特制定本评标办法。

一、总则

评标工作遵循公平、公正、民主、科学的原则和诚实、信誉、效率的服务原则，本着科学、严谨的态度，认真进行评标，择优选定供应商，确保服务质量，节约投资，最大限度地保护当事人权益。严格按照采购文件的商务、技术要求，对投标文件进行综合评定，提出优选方案，编写评标报告。评标人员必须严格遵守保密规定，不得泄漏评标的有关情况，不得索贿受贿，不得接受吃请和礼品，不得参加影响公正评标的有关活动。对落标供应商，评标委员会不作任何落标解释。供应商不得以任何方式干扰招投标工作的进行，一经发现，其投标文件将被拒绝。

二、评标组织

评标工作由采购机构依法组建的评标委员会负责，评标委员会由采购人依法组建，成员人数应当为5人及以上单数，其中评审专家不得少于成员总数的三分之二；评审专家确定方式：按相关规定从专家库中抽取。评标全过程由招标管理部门监督整个开标、评标和定标过程。

三、评标程序
本次开标，资格审核部分、商务技术文件和报价文件分别开启。开标程序如下：
第一步：首先开启资格审核资料部分及商务技术文件投标文件，采购人或招标代理机构根据投标资格要求对各投标供应商投标资格进行审核，资格审核未通过的供应商做无效标处理，不进入技术资信及商务标评审。评标委员会根据评审原则和评审办法，对资格审核通过的各供应商的资信、技术部分投标进行评审并打分，技术资信标不合格的供应商做无效标处理，不进入商务标评审。
第二步：公布资格审核情况及技术资信标得分，开启合格供应商的报价文件。
第三步：评标委员会以技术资信标和商务报价标合计分值由高到低的顺序推荐供应商名单，并提交书面评审报告。
第四步：采购人授权由评标委员会根据评审报告直接确定综合得分第一名的供应商为中标供应商。如果得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为排名第一的中标候选人。
中标供应商放弃中标，或者因不可抗力提出不能履行合同，采购机构可以取消其中标资格。本次采购失败，依法重新组织采购。

其它参见本采购文件第三部分：“供应商须知” 中的相关内容。
评标细则
一、报价评分  30分  

1、以有效投标供应商的有效投标价中的最低价为评标基准价，得满分30分。报价评分结算公式为:报价得分=(评标基准价／投标价)×30%×100；

2、如果某些（个）供应商投标报价超出该采购最高限价，该供应商投标按无效投标处理。
二、技术、服务、资信、业绩综合评分 70分
	序号
	评分标准
	分值

	项目响应度及符合性
	产品（功能、技术指标）、服务与本项目的符合程度（包括技术偏离和商务偏离等）。标“★”项为重要参数，每负偏离一项扣1分，其他参数每负偏离一项扣0.5分，扣完为止。
	45分

	配套合理性
	评委对投标设备配套的合理性进行评议0-2分。
	2分

	技术指标先进性
	评委对投标机型的技术指标先进性进行评议0-3分。
	3分

	功能实现性
	评委对投标机型的功能性进行评议0-3分。
	3分

	总体质量性能
	评委对投标机型的总体质量性进行评议0-2分。
	2分

	业绩
	2019年1月1日（合同签订日期为准）至今，每1个投标机型业绩得1分，最多可得3分。（提供与最终用户签订合同原件扫描件，否则不得分）
	3分

	维修成本
	根据所投产品质保期后的维修费用、保修价格、选购附件价格等评价：合理的2.1-3分，基本合理的0-2分。
	3分

	售后服务和维修能力
	根据投标人提供的售后服务方案的响应及时性，售后维护安排合理性进行评审，合理可行的1.5-3分，基本合理的0-1.5分。
	3分

	环境标志产品
	产品列入财政部、生态环境部发布的环境标志产品品目清单的，提供国家市场监督管理总局公布的《参与实施政府采购环境标志产品认证机构名录》内的认证机构出具的、处于有效期之内的环境标志产品认证证书，得1分。
	1分

	节能标志产品
	产品列入财政部、发展改革委发布的节能产品品目清单的，提供国家市场监督管理总局公布的《参与实施政府采购节能产品认证机构名录》内的认证机构出具的、处于有效期之内的节能标志产品认证证书的，得1分。
	1分

	提供原技术规格表或CFDA认可的检测报告、彩页
	投标文件中提供原技术规格表或CFDA认可的检测报告得1分；提供产品彩页，彩页上需投标产品制造商或国内代理商办事处盖章，得1分，（投标文件须提供原件扫描件并加盖公章，否则不得分。）
	2分

	优惠条件
	根据投标人是否有超出招标文件的优惠条件评分，优惠条件实际用途极大的得1-2分，优惠条件实际用途一般的得0.5-1分，优惠条件实际用途极低的或无实际用途的得0-0.5分。
	2分


三、说明
1、每个供应商最终得分=技术资信部分分值（所有评标委员会评分的算术平均值，四舍五入后保留小数点两位小数）＋商务报价部分分值。

2、评标委员会推荐得分最高的供应商为成交供应商（如果得分相同则按报价从低到高顺序依次推荐为成交供应商）；如果得分相同，以报价低的优先；报价也相同，以抽签决定，并编写采购报告。

3、所有分值计算保留小数点后两位，小数点后三位四舍五入。

4、评标过程中遇到特殊情况，由评标委员会遵循公开、公正原则，采取投票方式按照少数服从多数原则决定。
参见本招标文件第三部分：“供应商须知” 中的相关内容，未尽事宜按有关法律规定处理。
国有企业采购活动现场确认声明书

嘉吉(温州)建设工程咨询有限公司：
本人经由         （单位）负责人       （姓名）合法授权参加鳌江镇梅源卫生院智慧健康站医疗设备项目采购（采购编号：   ）政府采购活动，经与本单位法人代表（负责人）联系确认，现就有关公平竞争事项郑重声明如下： 

一、本单位与采购人之间  (不存在利害关系 □存在下列利害关系           ：

  A.投资关系    B.行政隶属关系    C.业务指导关系

  D.其他可能影响采购公正的利害关系（如有，请如实说明）                 。

  二、现已清楚知道参加本项目采购活动的其他所有供应商名称，本单位  (与其他所有供应商之间均不存在利害关系 □与           （供应商名称）之间存在下列利害关系          ：

  A.法定代表人或负责人或实际控制人是同一人

  B.法定代表人或负责人或实际控制人是夫妻关系
  C.法定代表人或负责人或实际控制人是直系血亲关系
  D.法定代表人或负责人或实际控制人存在三代以内旁系血亲关系
  E.法定代表人或负责人或实际控制人存在近姻亲关系

  F.法定代表人或负责人或实际控制人存在股份控制或实际控制关系

  G.存在共同直接或间接投资设立子公司、联营企业和合营企业情况

  H.存在分级代理或代销关系、同一生产制造商关系、管理关系、重要业务（占主营业务收入50%以上）或重要财务往来关系（如融资）等其他实质性控制关系

    I.其他利害关系情况                              。
3、 现已清楚知道并严格遵守政府采购法律法规和现场纪律。

4、 我发现                    供应商之间存在或可能存在上述第二条第        项利害关系

供应商代表签名：
                                              年  月   日

注：投标文件解密结束后，各投标供应商签署《政府采购活动现场确认声明书》，并在30

分钟内以扫描件方式发送至代理机构邮箱：2034279@qq.com 。

质疑函范本
一、质疑供应商基本信息
质疑供应商：                                        
地址：                          邮编：                                                   
联系人：                      联系电话：                              
授权代表：                                          
联系电话：                                            

地址：                         邮编：                                                
二、质疑项目基本情况
质疑项目的名称：                                      
质疑项目的编号：               包号：                 
采购人名称：                                         
采购文件获取日期：                                           
三、质疑事项具体内容
质疑事项1：                                         
事实依据：                                          
法律依据：                                          
质疑事项2
……
四、与质疑事项相关的质疑请求
请求：                                               
签字(签章)：                   公章：                      
日期：    
质疑函制作说明：
1.供应商提出质疑时，应提交质疑函和必要的证明材料。
2.质疑供应商若委托代理人进行质疑的，质疑函应按要求列明“授权代表”的有关内容，并在附件中提交由质疑供应商签署的授权委托书。授权委托书应载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。
3.质疑供应商若对项目的某一分包进行质疑，质疑函中应列明具体分包号。
4.质疑函的质疑事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。
5.质疑函的质疑请求应与质疑事项相关。
6.质疑供应商为自然人的，质疑函应由本人签字；质疑供应商为法人或者其他组织的，质疑函应由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。
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